医疗设备需求参数表

| 科 室 | 后勤保障部 | 设备名称 | 经皮黄疸检测仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| - 1. 核心性能 - 检测原理：双波长（450nm/550nm）反射式光谱分析，确保胆红素检测准确性。 - 检测范围：胆红素值范围 0-30 mg/dL（覆盖新生儿生理性及病理性黄疸）。 - 精度要求：与血清胆红素检测相关性 R²≥0.95，误差≤5%。 - 适用人群：新生儿至1岁婴幼儿，支持早产儿（体重≥1000g）检测。 - 2. 儿童适配设计 - 探头尺寸：微型探头（直径≤8mm），贴合新生儿皮肤，避免边缘漏光误差。 - 无创舒适：检测时无痛感、无按压，避免皮肤损伤（尤其早产儿敏感皮肤）。 - 快速检测：单次测量时间≤2秒，减少哭闹干扰。 - 3. 数据管理功能 - 数据存储：支持≥1000例患儿数据存储，可记录检测时间、部位及操作者。 - 趋势分析：自动生成胆红素变化曲线，对比日龄参考值（如Bhutani曲线）。 - 报告输出：中文报告模板，标注风险等级（低危/中危/高危）及建议（如光疗指征）。 - 4. 安全与维护 - 探头消毒：支持酒精擦拭或一次性保护套，避免交叉感染。 校准功能：内置自动校准模块，支持定期校准。 |  |  |  |  |
| 设备需求科室主任确认签字： 日期： |  |  |  |
| 后勤保障部确认签字： 日期： |  |  |  |