激光治疗仪参数要求

整机要求：

- 激光媒介：GaAlAs -- 半导体；

- 输出波长：主波长808nm±10nm  辅助波长650nm±10nm  ；

- 输出模式：连续 或 间歇；

- 工作方式：应具有双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射；

- 激光器功率：

- ①整机输出功率：面照治疗头为：500mw×3（808激光）+5mw×80（650激光）=1900mw

- 点照射治疗头为：500mw×1（808激光）+5mw×6（650激光）=530mw

- ②最大功率：面照射治疗头：1000mw×3+10mw×80点照射治疗头：1000mw×1+10mw×6；

③单个激光器最大输出功率500mw，调节范围20-500mw，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%；

- 照射面积：

①面照治疗头：24cm±0.2cm×14cm±0.2cm面照射最大面积：≥33600mm²；

- ②点照治疗头：3.3cm±0.2cm，点照射最大面积：≥66mm²；

- 激光器数量：面照治疗头激光管≥80个，点照射治疗头激光管≥5个；

- 输出激光功率不稳定度st：优于±10%；

- 输出激光功率复现性Rp：优于±10%；

- 控制面板应配备显示屏，屏幕尺寸≥8寸。

- 为治疗方便，需配备台车，台车应具有液压升降功能；

- 治疗头操作方便灵活，转动角度不小于3000，俯仰角不小于1800；

- 应具有定时功能：

- 符合国标：符合GB9706.1-2007安全标准，符合GB7247.1-2012激光产品安全，符合 YY0505-2012电磁兼容；