自贡市第三人民医院

检验设备调研

第二包：血液分析工作站采购项目基本要求

| 项目 | 设备名称 | 是否为核心产品 | 是否允许进口产品 | 数量 | 单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液分析工作站 | 五分类血液分析仪 | 是 | 是 | 2 | 套/台 | ①具有血细胞五分类和计数功能、网织红细胞检测功能，具有低值血小板功能。 ②血常规检测速度不低于100个标本/小时； ③标准配置可溯源的校准品以及高、中、低3个水平质控物； ④具备末梢血微量检测功能，末梢血采集量小于80微升； ⑤具备双向通讯功能； ⑥能自动识别病人信息条码和检测项目； ⑦有中文操作系统，有四核CPU和500G硬盘以上配置的工作站。2台仪器可以串联起来进行同时检测工作。 |
|  | 全血超敏CRP分析仪 | 否 | 是 | 1 | 套/台 | ①具备检测全血和末梢血CRP功能； ②超敏CRP线性范围：0.2-300mg/L； ③具备双向通讯功能； ⑥能自动识别病人信息条码和检测项目； ⑦有中文操作系统，有四核CPU和500G硬盘以上配置的工作站。 |
|  | 自动推片染片机 | 否 | 是 | 1 | 套/台 | ①具有全自动推片、染片功能 ②具有小于40ul微量血推片模式 |
|  | 阅片机 | 否 | 是 | 1 | 套/台 | 具有自动摄像阅片功能。 |