重症监护仪参数表

- 1.模块化插件式设计，支持复合模块，单模块可以实现≧4参数

- 2.屏幕：为彩色触摸屏幕，屏幕尺寸≥15英寸；分辨率≥1280*768像素，显示通道数≥6个。

- 3.采用无风扇设计；

- 4.标配RJ45网络接口、USB 2.0 接口、DVI接口、内置电池插槽及软件功能

- 5.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏等参数的同时监测；

- 6.*基本功能模块从监护仪拔出后可以作为一个独立的监护仪使用，具有显示屏，并能实现监护仪前后双向可视及操作。屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时。

- 7.*支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥25种实时心律失常分析

- 8.*标配12导联心电监护，≤5个电极片实现12导联心电监护

- 9.提供ST段分析功能，并能使用环状图显示ST段抬高和压低趋势

- 10.支持RR呼吸率测量，测量范围:成人/小儿：0-120rpm,新生儿：0-170rpm.

- 11.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 12.无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 13.无创血压提供手动、周期、连续、序列四种测量模式

- 14.提供辅助静脉穿刺功能

- 15.NIBP 成人病人类型收缩压测量：30~270mmHg

- 16.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 17.提供灌注指数（PI）的监测

- 18.*可选配无创监测血红蛋白量，总氧含量，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，PVI等参数的测定。

- 19.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

- 20.有创压适用于成人，小儿和新生儿

- 21.IBP有创压测量范围：-40~360mmHg

- 22.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 23.*支持升级EtCO2监测模块，采用主旁流一体技术。

- 24.支持可升级模块，进行PICCO/CO,EEG，BIS，NMT参数监测，并通过三类注册

- 25.支持与遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 26.产品设计使用年限10年及以上

- 27.可支持脑氧模块、脑电模块、有创血压监测模块监测