病理取材台需求参数

- 尺寸：长宽高（mm）≤1800×800×2000

- （2）整体材质316#不锈钢，厚度≥1.2mm，其中操作台面厚度≥2.0mm，左右挡板为高钢化高清玻璃材质，厚度≥10mm；

- （3）具有垂直下抽排风水气分离功能，排风量≥600m³/h。采用孔板导流式台面， 工作时风噪≤45分贝；

- （4）配置液晶操作面板，具有送排风一键智能启停系统，能实时显示风速大小，设备运行状态等信息。

- （5）配置紫外线消毒装置，具备定时启停、紫外灯报警功能；

- （6）配置嵌入式照明系统，配备高亮度聚光灯；

- （7）配置一体化水池，操作台面向水池方向有一定倾斜角度（按需配置水龙头及热水装置）；

- （8）配备高新能电动管路粉碎机；

- （9）整机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置；

- （10）配福尔马林灌注系统、带刻度取材板、防水电源插座、显示器支架；

（11）大体标本拍拍摄仪：镜头 CMOS 彩色镜头，总画像素 ≥800万，最高分辨率 ≥1080p (1920 x 1080)。