技术要求

一次性使用高压造影注射器及附件参数要求：

*1、针筒容量：200ml；

2、注射器上的鲁尔外圆锥接头的内孔直径应 ≥ 2.2 mm；

*3、密合性要求：在88 KPa负压下保持60s±5s，注射器外套有效工作表面与活塞接触部位不得产生漏气现象；

4、注射器外套应有足够的透明度，能够观察到造影剂中有无气泡。

一次性使用压力连接管参数要求：

*1、连接管长度150cm，最大耐压值不低于1200PSI；

*2、连接管路各连接处应能承受15N的轴向静拉力，持续无断裂时间≥15s；

3、锁定式圆锥接头符合GB/T 1962.2-2001。