一、显微镜系统要求

1.1显微镜类型：伽利略平行夹角式

1.2变倍方式：非连续5级转鼓变倍式

1.3放大倍率包含但不限于：6.3X、10X、16X、25X、40X

1.4目镜倍率：≥12.5倍

1.5目镜夹角：10°

1.6瞳距调节范围：52-80mm

1.7视场直径包含但不限于：36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X）

二、照明系统要求

2.1裂隙宽度：0-14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

2.2裂隙高度：1-14mm连续可调

2.3光斑直径包含但不限于：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm

2.4裂隙角度：0°-180°

2.5裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

2.5滤色片包含但不限于：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片

2.6灯源：≥6V/20W 卤钨灯泡

2.7灯源照度：≥150KLX

2.8灯源亮度调节方式：亮度连续可调

三、电源要求

3.1输入电压：220V

3.2输入频率：50Hz/60Hz