医疗设备参数表

一、口腔综合治疗台参数（每台）

1.牙椅：薄型皮垫无缝。

2.照明灯：可调节光感LED感应灯

3.医生工作台：触控显示屏显示所有工作状态。下挂式工具盘。。即热热水器。有助手工作台。需包括2个高速手机位、1个低速手机位、2个三用枪位、1个强吸唾位，1个弱吸唾位、1个光固化机位、1个洁牙机位。

4.痰盂可旋转±90度左右。带内置净水器、防倒吸系统，可内置或外置纯净水储水瓶。

5.脚踏：带吹屑功能一键式脚踏

6.地置式水箱并一键式控制水电气：可示具体安装地势而定。

7.防回流装置:口腔综合治疗台输入处有防回流装置，至少一个≤100um的微粒过滤器、细菌过滤器

二、增配：

1.内置洁牙机1台

2.内置光固化机1台

3.内窥镜1台+显示屏1台。

1.灭菌内室容积≥24升。

2.设计压力：-0.1/0.3MPa,设计温度：≥144℃。

3.  腔壁加热：覆膜式加热膜。

4.  门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

★5.蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，无需外接蒸汽源；采用双螺旋式蒸汽发

生器供气系统。(提供相关国家行政机关或具有第三方认证资格的机构出具的

证书复印件)

6.  采用高效的抽真空系统，工作噪音低，极限真空可达-90KPa以上，抽空速度快，物品干燥度好，灭菌更彻底。

7.  内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≥17L,配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性。

8.液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，灭菌信息更加直观，便于用户观察设备运行状态。

9.设有裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、真空测试、预热程序、干燥程序。

10.记录方式：  自动打印数据。

11.注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。

12.≥0.22μm除菌高效空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免无菌物品再次污染。

13.灭菌器采用自动门结构，电机驱动，一键式侧开门，操作快捷方便，有效对人体进行可靠的保护，防止烫伤。

★14.投标产品制造商或投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，可对设备运行的温度、压力等物理参数进行验证。(提供证书复印件予以佐

证)