移动式空气消毒机需求

1、消毒空间：适用房间大小≤100m³ , 移动式，可人机共室。

2、 C 波段无臭氧紫外线循环风消毒杀菌。

3、万向脚轮，随意移动。

4、需具有风速、出风口风页可调节。

5、需具有负氧离子发生器。

6、需具有紫外灯管故障自动检测报警、 紫外线辐射强度检测显示。

7、需具有过滤网清洗保养提醒功能。

8、需具有风机故障报警功能。

5、在体积为 100m3 的医院房间，消毒 60 分钟，空气菌落总数≤4.0（CFU/皿.15min），符合《医

院消毒卫生标准》GB15982-2012 中Ⅱ类环境要求。（见第三方检测报告≤4.0CFU）

6、病毒去除率（甲型流感病毒 A/PR/8/34 HIN1)＞99.99%。（见第三方检测机构出具的检测

报告）

7、肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%。（见第三方检测机构出具的检测报告）

8、大肠杆菌杀灭率＞99.99%。（见第三方检测机构出具的检测报告）

9、铜绿假单胞菌杀灭率＞99.99%。（见第三方检测机构出具的检测报告）

10、机内垂直紫外灯组 15cm 处紫外线辐射强度≥25000μW/cm2（见第三方检测报告 25861μ

W/cm2    ）

11、消毒循环风量： ≥1000m3/h（见第三方检测报告 1017 m3/h ）

12、机外紫外线泄漏强度：≤1μW/cm2（见第三方检测报告 1μW/cm2）

13、消毒时室内空气环境中臭氧浓度平均值：≤0.1mg/m3（见第三方检测报告 0.004mg/m3）

14、输入功率≤350VA

15、噪声≤55dB(A)

产品实图