医疗设备需求参数表

一、总体要求及配置功能

1、	投标产品具有CFDA、EC或CE等认证。

2、使用年限≥10年。

3、彩色液晶显示屏≥10英寸，采用中文操作界面。

4、超滤采用密闭式双容量平衡腔系统，总容量≤90ml。

5、具备开机全面的安全自检功能，治疗过程中至少每15分钟进行一次水路压力密闭性测试。

6、具有一键式完成消毒脱钙一体化程序。

7、透析液吸管（A/B管）与主机同步自动消毒。

9、透析液容量式配比程序。

10、血泵管内径2至8mm可调。

11、具备消毒、脱钙（柠檬酸热清洗）、冲洗一体化一键式操作，最短30分钟内完成。

12、热化学消毒液单次使用量≤90ml。

13、透析液接口结构采用有效的防污染设计。

14、机器水路和电路部件分离设计。

15、具有内置备用电源。

16、具有漏血监测，采用红光和绿光双重监测。

17、配置碳酸氢盐干粉装置。

18、具有的监测功能至少包含：动脉压、静脉压、温度、电导度、跨膜压TMP等。

19、 具备空气监测，可对血液管路的超声波传导测量、附加液面水平和光学检测器。

20、具备支持全自动的化学消毒/热消毒。

二、技术参数与性能指标（以下范围指标为要求的最小范围）

1、	动脉压监测显示范围：-280～+280mmHg，精度均为±10mmHg。

2、	静脉压监测显示范围：-50～+500mmHg，精度均为±10mmHg。

3、跨膜压监测显示范围：-50～+500mmHg，精度均为±10mmHg。

4、	动脉血泵：血流量范围 50～550ml/min，分辨率：±10%。

5、	肝素泵流量范围：0.5～10ml/h

6、透析液流量范围：0～800ml/min，温度范围：35～38℃。

7、	超滤：超滤率0～4000ml/h，容积精度：超滤量±1%。

8、	透析液电导率：范围13-15.5mS/cm，精度：±0.1mS/cm。

9、	漏血探测器：灵敏度≤0.35mL血液/min。