医疗设备需求参数表

1.机柜：具备防撞缓冲设计。

2.制冷：压缩机制冷量≥2000W，（环境温度23℃）：空载制冷平均速率（环境温度23℃±2℃）：每分钟≥1℃，对应的温度变化区间：25℃～17℃。负载最大平均速率：每小时≥4.4℃。

3. 采用静音循环水泵，间隔式蓄水器容量≥10L。

4.水路:采用防漏水设计，连接可靠，插拔方便，确保无水漏出。与患者体表接触面积超过40% ，可分别包裹患者躯干和肢体进行降温。

5.温度控制系统控制界面单键操作，具有参数记忆功能，保证使用相同参数时，通电即用。

6.设定温度与实测温度实时显示。

水温设定最小范围：3℃—20℃

水温显示最大精度：0.1℃

水温探头测量精度：±1℃

体温设定最小范围：30℃—38℃。

体温显示最大精度：0.1℃

体温探头测量精度：±0.5℃

7.控制模式（包含但不限于）：手动模式，自动模式，体温监控模式

8.配件要求：内径水路与随机水流模式，确保快速水环和高效热交换。材质具有良好的耐低温及耐臭氧性能，使用寿命长，便于清洗。

9.需具备的安全报警功能：缺水声光报警并停止工作、体温传感器监测报警、水路阻塞报警。