医疗设备需求参数表

一、基础要求

- 1.系统具备全中文操作界面。

- 2.所提供的重症临床信息系统必须是该产品当前最新版本（注明产品名称及版本）。

- 3.系统支持重症医学科需求自定义。

- 4.系统符合国家卫健委及行业相关要求。

- 5.供应商须提供详细技术文档，包含但不限于系统数据库说明书（包含数据字典）、系统维护手册、用户使用说明等，不收取任何费用。

- 6.供应商须负责实现与重症医学设备,包含但不限于呼吸机、监护仪、输注泵、血气分析仪等（具有数据输出接口）的数据采集，第三方设备厂商接口费用由供应商承担。

- 7.供应商须负责完成与医院所需重症临床信息系统，包括但不限于HIS、LIS、PACS、EMR等信息系统、系统集成平台等的对接任务，免费提供现场技术支持及接口相关后续维护服务，同时提供详细技术文档;

- 8.所提供的重症临床信息系统须支持重症质量控制指标数据自动收集，提高科室质量控制管理。

二、技术要求

- 1.系统对接要求：能够与医院信息系统通过接口的方式进行集成；

- 2.设备对接要求：能够采集床旁有数据接口的医疗设备，至少包括多功能监护仪、有创呼吸机、无创呼吸机、输液工作站、血气分析仪。具备采集的数据能自动填充到护理记录、医疗记录或者评估记录功能。

- 3. 系统扩展功能要求：根据医院业务的发展，系统可以扩展以适应业务发展的需要。具备自定义增加数据库结构、设置数据阈值（比如心率正常限）、自定义修改填写页面的视图样式（比如字段的先后顺序、字段分组等）、设置自动计算公式（如评分或评估结果自动计算，氧合指数自动计算）。

- 4. 数据化要求：采用结构化电子病历，所有数据能够被统计分析和二次利用。所有统计分析结果或者报表都是从原始病历记录、护理记录中统计产生，具体包括重症质控指标、重症护理敏感指标、三级医院要求的其他质控指标，科室运营指标等；所有医疗记录能够以内嵌的方式调用已有的数据，比如ApacheII评分中自动填入检验结果、生命体征等。

- 5. 支持在院内电脑上实现系统的访问。

三、功能要求

- 1.中心监护系统支持中央站、工作站、浏览站、远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站、医生办公室进行病人监护，信息的集中查看。

- 2.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置。

- 3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持最大1200台床旁设备互连。

- 4.中心监护系统可支持来自监护仪端监测 ECG、 ST、 QT/QTc、 RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、CO2、AG、EEGNMT等参数的显示和数据存储。

- 5.支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示。

- 6.中心监护系统支持 Window 7 中文操作系统。

- 7.配置磁盘阵列，保证磁盘数据的稳定性和安全性。

- 8.中心监护系统支持24寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

- 9.可同时集中监护≥30个病人，单个屏幕可支持10个及以上病人的同时集中监护。

- 10.支持多个显示屏显示，满足科室不同病床数量的集中监护需要。

- 11.多床观察时，每床支持不少于5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示 。

- 12.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。

- 13.具备重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示，重点单床观察。

- 14.重点观察床支持波形显示通道数≥11道。

- 15. 重点观察床至少支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，可适用不同科室的观察习惯。

- 16.具备声、光、文字多重报警提醒，高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形。

- 17.具备全床位最近24h的报警事件浏览功能。

- 18.支持≥240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，≥720条报警事件回顾，≥720条12导分析报告回顾，≥ 240小时的ST片段回顾，≥100条呼吸氧合事件回顾。

- 19.支持≥1万个历史病人数据存储与回顾，可以导出数据。

- 20.支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，至少包括最大心率、最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。

- 21.具备病人报告打印功能。

- 22.支持报警报告、波形报告、趋势报告等。

- 23.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人。

- 24.支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

- 25.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。

26.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式