医疗设备需求参数表

- 一、基本配置及要求：

- ▲1.每套输液站包含输液泵1台、注射泵3台、营养泵1台；

- 2.静脉注射泵和输液泵之间可以任意组合；

- 3.各泵有液晶屏显示各参数，操作方便；

- 4.各通道泵可以自由拆装，适合转运，也可作为单泵使用；

- 5.可以在泵站上统一调控输注系统内所有泵的基本参数；

- 6.内置电池供电时间≥5小时；

- 二、床旁输注系统要求：

1.床旁输液工作站具有多个端口，可支持通过USB升级工作站；

2.床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求；

3.输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站的运行，且可被床旁工作站立即识别；

4.具有全中文操作界面，支持医嘱、药物库、病人信息等中文显示；

5.输液工作站和泵之间应符合电器安全使用要求；

6.床旁工作站可配置无线或有线网络连接，实现科室信息化管理；

三、注射泵模块需求：

1.安全防护可靠；

2.压力报警阈值多档可调；

3.具备阻塞回撤功能、防虹吸功能、在线滴定功能；

4.具备自动键盘锁设置功能；

5.最低精度要求：速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

6.最低速率范围要求：0.1-1500ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1500ml/h）；

7.最低预置总量范围要求：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

8.预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

9.具备快推功能：0.1-1500ml/h，同步显示给入的快推量，具有自动和手动快推两种模式可选；

10.具备自动识别注射器规格功能，识别范围包含：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml；

11.屏幕尺寸≥2.5寸，同屏显示基本内容：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、报警信息；

12.注射模式（包含但不限于）：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式；

13.安装固定方式：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

14.内置电池工作时间≥5小时；

15.声光报警功能（包含但不限于）：气泡报警、阻塞报警、开门报警、电池欠压、电池耗尽、操作遗忘、电机异常、将近完成、输液完成、滴数异常、电池缺失提示、交流掉电提示。

四、输液泵模块：

1.压力报警阈值多档可调；

2.具备阻塞回撤、防重力自由流、自动键盘锁、在线滴定等功能；

3.精度要求：全流速范围，精度≤±5%；

4.最低速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-2000ml/h）；

5.最低预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

6.最低预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

7.具备快推功能：0.1-1500ml/h，同步显示给入的快推量，具有自动和手动快推两种模式可选；

8.屏幕尺寸≥2.5寸，同屏显示基本内容：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、注射器规格和品牌、电池容量、报警信息；

9.具有输液模式（包含但不限于）：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、和微量模式；

10.内置电池工作时间≥5小时；

五、营养泵模块：

1.安全防护可靠；

2.压力报警阈值多档可调；

3.基本流速范围要求：1-500ml/h；

4.预置量范围：0 ~ 9999 ml，累计液量范围为0 ~ 36000 ml；

5.最低精度要求：±10%；

6.阻塞压力：高中低三档可调，阻塞值范围为40-160Kpa；

8.报警音量：三档可调，可根据临床需求进行自由调节。