医疗设备需求参数表

- 1.门体要求：采用立式单门设计，具备自关门功能。

- 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4-8℃范围内，控温精度要求≤0.5°C。

- 3.配备液晶触摸屏，能显示箱内温度，可以查询工作状态，温度曲线显示，报警和事件记录等信息。

- 4.制冷要求：要求箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，具有因实际需要检测箱内温度的测试孔。

- 5.故障报警功能（包含但不限于）：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。

- 6.具备安全保护功能（包含但不限于）：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

- 7.具备冷凝水汇集自动处理功能。

- 8.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。

- 9. 配备四个脚轮，两个底脚；方便移动和锁定。

- 10.采用变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音。

- 11. 内胆为不锈钢材质，有效容积约≥450L或可装≥200袋RBC。

- 12.门体配置机械锁和电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁（选配）功能。

- 13.具有满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求的后备电池。

- 14.箱内要有高精度传感器，可显示环境温湿度。

- 15.具有防低温设计，能防止温度过低影响血液安全。

- 16.冰箱内设置照明，外部有可控的开关。

- 17.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，存储箱内温度数据≥10年，实现产品温度数据追溯。可选配圆盘温度记录仪。

- 18. 配备≥5个蘸塑搁架，≥15个注塑血筐，≥5个内门，可减小开门取血的冷量散失。

- 19.配备塑料一体成型血袋筐≥15个, 带标识卡槽，配隔板可保持血袋直立放置。标配血型标贴，便于分类标记。

- 20.标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。

- 21.具有医疗器械注册证、产品质量合格证、医疗器械经营或生产许可证。