医疗设备需求参数表

1.基本配置要求： 1.1电动手术床主床、配床垫、头板、手板、分体式腿板、背板、座板、台柱应急控制面板、有线遥控器,麻醉架; 1.2可选配头托、骨科牵引架、双层托手架、眼科手术板等； 2.技术参数要求: 2.1手术床长度：≥2060 mm宽度: ≥500 mm床面高度可调范围： 600 mm –950 mm 前后倾角度：≥±25°左右倾角度：≥±20°背板折转角度：≥+80°/-40°腿板折转角度：≥+20°/-90°头板折转角度：≥+45°/-90°; 3.手术床动力系统需求： 3.1采用电动液压驱动； 3.2具有电动调节功能，可实现升降、前后倾、左右倾、背板升降、电动刹车床体支脚升降功能； 3.3可采用220V/50HZ交流电源提供电能，配备高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无电源状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。 3.4操作方式：具有多种电动控制方式，有线手控制器和台柱应急控制面板；具有两套功能一致的独立操作系统，一备一用。 4.手术床床身要求: 4.1手术床床面框架和床柱采用优质不锈合金钢制成； 4.2床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 . 4.3床体整体结实，坚固耐用，自重200KG ,可承重≥250KG以上病人手术 4.4床板由头板、背板、坐板及可分开式脚板等五部分组成，头板可拆卸，便于安装神经外科头架，腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，可拆卸、可下折和可分叉的多功能特性 头板和腿板可前后互换； 4.5床板均可透过X线。 4.6床垫由密封度高、质地柔软的整体制成。厚度≥75mm，无缝隙，防水、易清洗，防静电； 4.7具备一键形成屈曲，反屈曲，一键复位功能； 4.8可选配电动平移功能，选配独立腰桥，升距可达12CM。