医疗设备需求参数表

1.输出功率：≥300W

2.包含六种输出模式：纯切、混切两种 、强凝、柔凝、双极电凝；

3.全部微芯片控制、三路输出功率数字式显示输出，同时伴有不同的声光指示；

4.具备病人回路电极板接触质量检测系统（REM），报警提示。

5.具备功率自动补偿系统（PPS），可做水下切割，包括富脂区的组织切割；

6.采用全悬浮输出防止低频电流对人体造成的伤害；

7.可以配合腹腔镜、宫腔镜等使用，适用于各科类手术操作。

8.设备正常使用环境温度范围：5℃～40℃；相对湿度范围：≤80；大气压力范围：86.0～106.0kPa；

9、额定输出功率范围要求（可低于最小值，高于最大值）：纯切： 1W～300W（负载800Ω）；混切1：1W～200W（负载800Ω）；混切2：1W～100W（负载800Ω）；强凝：1W～80W（负载800Ω）；柔凝：1W～120W（负载800Ω）；标准双极：1W～50W（负载200Ω）；

10.整机功耗：≤1100VA。（切割功能300W、双极电凝功能50W输出时）