医疗设备需求参数表

1.基本要求：

1.1电源：220V(≥±10%),50Hz(≥±2%)标配后备电池，使用时间≥90分钟；

1.2具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能；

1.3机架采用中央刹车系统，配有防缆线缠绕功能大脚轮，带工作台侧栏杆推车，抽屉数量≥3个，配置辅助工作台，方便麻醉记录；

1.4具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；

1.5具备图示化智能自检功能，可图示自检出错原因；

1.6主机与显示屏幕一体化设计，无外接显示屏。

2.气源要求：

2.1标配氧气、空气两种气源；

2.2具备氧气安全保护装置，能在供氧压低于200Kpa时报警；

2.3具备机械的笑气、氧气保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%；

2.4快速充氧范围25-75 L/min

2.5辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备(如喷射式呼吸机)的高压氧气出口

3.流量计要求：

3.1采用电子流量计，能显示每种气体流量；

3.2具备机械总流量计、氧气、空气后备流量计；

4.挥发罐要求：

4.1标配一个同品牌挥发罐，需通过CE、FDA认证，具备压力、流速和温度补偿(需提供CE、FDA证明材料)

4.2标配双罐位，具有安全互锁功能，可以选配第三个备用挥发罐的停放位。

5.呼吸回路要求：

5.1回路部件可以耐受≥130℃高温高压消毒；

5.2二氧化碳吸收罐容积≥1400ml

5.3内置双流量传感器；

5.4具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

5.5标配回路加温功能；

5.6具有自动C02旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

5.7具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

6.呼吸机要求：

6.1气动电控呼吸机，具备全中文操作界面和显示；

6.2可提供辅助/控制通气，标配通气模式至少包括：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气(PCV-VG)、手动通气、电子PEEP,可选配SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV等；

6.3具有体外循环模式

6.4潮气量设置最小范围：20ml-1500ml

6.5吸气压力设置最小范围：PEEP+5～60 cmH20

6.6呼吸频率：4-100次/分钟

6.7吸呼比范围：4:1到1:8

6.8压力限制最小范围：10到100 cmH20

6.9吸气暂停：OFF,5%-60%吸气时间

6.10最大吸气流速≤120L/min

6.11带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：(PEEP+5)～60cmH20

6.12上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。

6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差

6.14有防止错误设置功能，保证麻醉安全

7.数字和波形监测要求：

7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

7.2 采用彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式；

7.3内置插件槽，支持直接热插拔插件；

7.4插件可在监护仪和麻醉机之间通用；

7.5标配AG麻醉气体监测模块、标配肌松监测功能；

7.6可选配升级麻醉意识深度监测BIS,监测左右脑脑电双频指数，帮助医生调控麻醉深度

7.7监测参数至少包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压(峰压、平台压、平均压、PEEP)、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度(顺磁氧浓度，N20,ETC02,五种麻醉气体)、呼吸环(P-V,P-F)监测

7.9潮气量监测最小范围：0到2500ml

7.10 PEEP监测最小范围：0-70cmH20

8.麻醉工作站功能要求：

8.1可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征

8.2可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面

8.3可扩展连接CIS、PACS、LIS等

8.4可连接设备连接模块，将呼吸力学监测值与波形显示到监护仪上。