医疗设备需求参数表

- 1.采用每口气数据采集法，配合定量负荷，对呼吸运动过程中气体流量、O2浓度、CO2浓度及环境温度、气压等技术参数时时进行数据采集，通过专业的软件分析人体的最大摄氧量、潮气量、呼吸流量、氧脉搏等多项指标，对运动心肺功能进行全面评估。

2.运动肺测试及曲线图：Wasserman-9图、无氧阈值（AT）曲线图、内呼吸（Intrabreath）曲线图、呼吸动力学（Resp-Driver）曲线图、运动规程曲线图、运动状态（Ergo-ER）曲线图、心排量（QtCalc）曲线图、营养代谢（Calorimetry）曲线图。

3.具有运动中流速容量环功能，采用Intrabreath技术提供呼气末CO2和O2浓度，Va/Ve（肺泡通气量比通气量）等数据。

4.具备数字式流量容积传感器。

5.十二导联运动心电监控模块：最好采用蓝牙无线通讯，心电采集模块重量较轻，便于运动中佩戴

6.具有起搏器检测功能。

7.ECG全程记录并可全系回顾，可存储、打印任意一段ECG。

8.运动方案可自由编辑修改。

9.可按运动阶段设置自动即时打印，血压测量，运动中流速-容量环测定等。

10.运动过程中可标记事件，可用已标记事件的心电波形与当前心电波形进行比较并可运动后查看、编辑、打印事件。

11.具备电极阻抗检测、导联脱落报警功能。

- 12.中英文操作系统，便于操作人员随意切换。

- 13.具有运动心肺诊断报告流程化审阅工具，可自定义报告审阅步骤；有世界著名的Wasserman评估逻辑功能帮助技术员进行测试结果分析。

- 14.可实现中文信息输出、中文报告输出，可编辑设计测试屏幕和报告格式，并具备数据处理和数据管理的功能。

- 15.可使用多种品牌的功率车和跑台及运动心电。

- 16.软件中内置多种负荷方案，包括台阶方案和线性方案；可自定义台阶方案和线性方案，台阶方案中可灵活定义每级功率和持续时间。

- 17.数据可导入或导出到软件中，也可以Excel, PDF等格式导出。

- 18.测试结束通过软件自动判定最大摄氧量、第一通气无氧阈和第二通气无氧阈，无氧阈方法可选乳酸法、氧通气当量法（EQO2）、RER法、拐点法（V-slope）也可手动寻找理想值，并生成相应报告。

- 19.无专用耗材，易损件耐用，保障有效使用。