医疗设备需求参数表

1.插入部插入部外径：≤2.0mm；

2.插入部工作长度：≥1400mm；

3.插入部弯曲角度：上≥130°，下≥130°；

4.镜头分辨率：≥9lp/mm；

5.视场角度：≥120°；

6.景深：3-100mm；

7.信噪比：≥26dB；

8.亮度响应特征：线性拟合系数≤0.98；

9.空间响应频率：SFR为50％时：标称值≥0.9lp/mm， SFR为30％时：标称值≥1.2lp/mm；

10.图像畸变：无明显几何失真；

11.送水流量：≥40ml/min，送气流量：≥400ml/min；

12.具有良好的密封性能，能在1m深水下浸泡12h以上不失效；

13.插入部和操作部可拆卸设计；

14.具备单幅图像采集及录像功能；

15.环境湿度：5-40℃、相对湿度：10％-90％、大气压力：70Kpa-106Kpa。