医疗设备需求参数表

- 1.设备技术参数要求： - 1.1患者摄片方式：坐式； - 1.2座椅及各定位装置均可自动调节，特别是颌托、头夹、激光定位均能微调节； 开放式机架结构，各拍摄系统端均具备高清控制面板，具备调节机架电动升降和自定义拍摄范围，侧位摄片左右范围:17cm-26cm，高度范围:19-21cm。患者摄片处有镜面可直视。摄片时激光辅助定位。 - 1.3适用于大人及儿童； - 1.4成像范围：包括下颌骨，上颌骨，鼻窦及双侧颞颌关节、气道； - 1.5大视野≥16cm*10cm（非拼接）； - 1.6全景及CT成像一次照射完成； - 1.7扫描方式：360度锥形束连续拍照、曝光； - 1.8 X线传感器：平板型（即COMS或非晶硅) 1.9 CBCT 最小体素尺寸≤85um，全景影像尺寸:≥28cm*15cm 1.10 X射线球管要求：最高电压：≥90KV， 电流大小≥14mA，高频直流发生器 ，选定拍摄区域后可自动选择对应的视野大小，CT最短曝光时间:≤1.5秒。 - 2.软件技术要求： - 2.1适用于口腔科X线诊断，包括但不限于种植术前术后诊断分析（特别是术前模拟植体植入和排布，具备种植体选择功能， 骨密度分析功能），口腔正畸数据分析，颞颌关节情况，口腔颌面外科，牙体牙髓，和鼻窦、气道的诊断分析； - 2.2成像图片及数据能导出并传输到其他电子设备，连接刻录机能刻录到光盘，软件安装不限制电脑数目； 2.3能兼容其他第三方软件，可与其他分析软件或进口软件兼容，与牙片、口腔内窥镜兼容，可与本院HIS系统连接。 - 2.4多平面重建：标准轴向、冠状位、矢状位影像和三维立体重建。能下颌神经管着色、标记，三维重建能显示下颌神经管走向。能记录患者信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能。能标记加注信息、箭头标示、插入或导入电子病历和图像。