医疗设备需求参数表

1.配置基本要求：需配备主刀镜、助手镜、电动调焦系统、电动连续变倍系统、一键式全电磁锁功能、内置血管荧光造影模块、内置高清摄录像系统

2.两人四目，配备主刀镜、助手镜各一套，适用于外科显微手术操作。

3.具备精细调焦功能，对手镜有独立精细调焦，调焦时主刀镜焦距不改变。

4.具备电动连续调焦系统，电动无级变倍系统：最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X(12.5倍目镜下)。

5.最大调焦范围（工作距离）≥550mm，12.5x目镜下，最大视野范围≥170mm。

6.主镜可绕垂直轴旋转角度≥530°，左右倾斜：-45°/45°，前倾-30°/后倾120°。

7.配显微镜可消毒物镜防护镜，可重复使用。

8.辅助聚焦功能：具备激光辅助聚焦功能。

9.具备落地式电磁锁支架，支架具有≥6关节电磁锁开关，电磁锁可做二级控制。

10.支架灵活，能良好的操作空间。最大水平伸展范围≥1450mm，最大高度≥2350mm。

11.具备一键自动平衡系统,无需分步，一键操作即可自动完成全系统平衡。

12.标配显微镜内置血管荧光造影模块，荧光显影剂为吲哚青绿ICG。

13.可升级显微镜内置黄荧光造影模块，显影剂为荧光素钠。

14.冷光源要求：内置双氙灯照明系统，第一、第二光源均≥300W氙灯。

15.具备自动调节亮度功能，能根据工作距离和放大倍率自动调整照明亮度。

16.手术显微镜控制系统与高清摄录像系统分开，互不干扰。

17.控制系统要求：具备≥24英寸液晶触摸控制屏。通过屏幕可进行光学、支架、影像及照明等设置。

18.内置高清摄像头（分辨率≥1920×1080），无需外接分光器和视频适配器。

19.内置摄像头具有独立的焦距调节功能，摄像头调焦不改变主刀镜焦距。

20.高清屏显示器，整合在显微镜支架上，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能。。

21.配备内置4K（分辨率3840×2160）图像记录系统，兼容1080P高清记录。