医疗设备需求参数表

- 1.设备主要用途 - 1.1主要用于外周血管及肾内等临床超声诊断。 - 2.配置要求 - 2.1便携式超声诊断系统主机； - 2.2配置探头：高频线阵探头 1把； - 2.3专用台车； - 3.主机及技术参数要求 - 3.1基本功能需求 - 3.1.1采用高分辨率液晶显示器，显示器尺寸≥15英寸；显示器可180度独立左右旋转，不依赖台车，操作面板带物理轨迹球。扫描方式：逐行扫描。 - 3.1.2具备数字化二维灰阶成像单元、数字化M型成像单元、数字化彩色多普勒血流成像单元等。 - 3.1.3标配内置电池，续航时间为≥50分钟。 - 3.1.4内置快捷模块：可以针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 - 3.1.5蓝光穿刺针增强功能，可识别穿刺针运动使针尖以蓝色增强显示。支持线阵探头。 - 3.1.6高级精细血流成像功能。 - 3.1.7触摸屏支持手写编辑，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写，而不是通过设备内置的箭头和输入文字进行指示，更加方便沟通和教学研究 - 3.1.8主机操作面板物理按钮数量≤8，且可以自定义按钮≥2个。 - 3.1.9线阵探头：同一把超声频率范围：4.0-18.0MIz，可调节可显示的最高频率≥18.0MHz - 3.2系统技术参数及要求 - 3.2.1二维灰阶成像单元 ； - 3.2.2显示调节：高频线阵探头扫描深度调小可调节至1cm，并且占满整个图像显示区域（不是通过局部放大及图像实际显示深变短达到的），使细节显示更清晰。 - 3.2.3回放重现：图像存储与（电影）回放重现单元，对回放图像可进行参数调 - 3.2.4增益调节：B/M可调节，STC（TGC）分段≥8。 - 3.2.5最大显示深度：≥40cm。 - 3.2.6彩色多普勒参数：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。 - 3.2.7取样框偏转: ≥±20度 。 - 3.3测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） - 3.3.1具备血管血流测量与分析、自动IMT测量功能； - 3.3.2频谱多普勒自动包络测量和计算； - 3.3.3具备血流量自动测量功能，或手动测量。 - 3.4检查存储和管理 - 3.4.1内置硬盘≥128GB ； - 3.4.2支持电影存储。 - 3.4.3输入、输出接口：输入DVI接口，可转VGA,HDMI,AV，输出DICOM格式(*.dcm)或者PC格式。 - 3.4.4在本设备上可实现对已存储视频数据进行剪辑功能。 - 3.5探头要求 - 3.5.1高频线阵探头：频率范围4-18MHz。 - 3.5.2高频线阵探头中心频率≥10MHz。