医疗设备需求参数表

设备用途：用于常规、胃肠道X射线透视检查及摄影检查。

参数需求：

- 1、高频高压发生器

- 最大输出功率：≥80kW

- 摄影最大管电压：≥150kV

- 最大逆变频率：≥480kHz

- 透视最大管电压：≥125kV

- 摄影最大mAS值：≥1000mAS

- 最大逆变频率：≥480kHz

- 具有硬件电离室自动曝光控制（AEC）功能

- 2、动态数字探测器

- 探测器类型：动态平板探测器

- 视野范围：≥17×17英寸

- 最高帧率：≥30f/s

- 透视最大像素：≥100万

- 摄影像素：≥900万

- 连续点片最大采集矩阵：≥1536×1536

- 3、X射线管组件

- 球管热容量：≥600KHU

- 球管最大功率：≥100KW

- 最高输出电压：≥150KV

- 标称脉冲透视管电压≥110KV

- 标称连续透视管电压≥150KV

- 双焦点（请提供大小焦点数据）

- 4、动态遥控床

- 具备全套消化系统造影专用压迫装置，可遥控操作。

- 床身转动范围：≥-15°～90°

- 具有一键到位功能

- 牛头具备触摸屏控制功能

- 具备防碰撞功能

- 具备视频监控、患者隐私保护、医护人员安全保护等功能

- 5、图像处理系统

- 提供高性能服务器，软硬件具备良好匹配性

- 支持全自动全身狭缝拼接功能

- 通过IHE测试认证

- 具备完善的DICOM传输、胶片打印、报告、图像采集、患者管理等功能

- 满足临床需求，可完成大范围直线扫描深度成像，最小层厚≤1mm，最小间隔≤1mm，最大层数≥300层

具备先进的图像处理技术（功能），保证图像质量