医疗设备需求参数表

一、监护仪结构：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个.

- 高清彩色触摸屏，8通道显示，显示屏亮度能自动调节

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

二、监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 支持3/5导心电监测

- 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥25种实时心律失常分析

- 支持≥4通道心电进行多导心电分析

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 可支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

- 具有QT/QTc/实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 无创血压提供手动、周期、连续、序列、整点五种测量模式

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

- IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽可更换

- 支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册

- 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

三、系统功能：

- 具有图形化报警指示功能；

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- ≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- ≥120小时ST波形片段的存储与回顾

- 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。