医疗设备需求参数表

| - 1、通气规格 - 1.病人类型：新生儿（含早产儿）和体重30kg以下的儿童 - 2.通气模式：NCPAP（经鼻持续气道正压通气）、NIPPV（经鼻间歇正压通气）、HFNC（高流量鼻导管吸氧通气） - 3.NCPAP（经鼻持续气道正压通气）模式下，支持窒息监测及窒息唤醒功能 - 4.HFNC高流量氧疗模式下具有压力监测功能。 - 5.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。 2、控制参数 - 1.持续气道正压（CPAP） 1.0 - 15.0 cmH2O - 2.呼末正压（PEEP） 1.0 - 15.0 cmH2O - 3.吸气压力（Pinsp） 2.0 - 20.0 cmH2O - 4.唤醒压力 2.0 - 20.0 cmH2O - 5.流量（Flow） 0.5 - 20.0 L/min - 6.氧浓度（FiO2） 21 - 100 vol.% - 7.增氧氧浓度 22 - 100 vol.% - 8.吸气时间（Tinsp） 0.10 - 15.00 s - 9.呼吸频率（f） 1 - 120 /min - 10.后备呼吸频率（fbackup）1 - 120 /min - 11.呼吸暂停唤醒次数 OFF, 1 - 5 - 12.吸呼比（I:E） 4:1 - 1:10 3、系统规格 - 1.提供增氧功能：通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。 - 2.提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O。 - 3.具备自动泄漏补偿功能，通气过程中实时监测送气流量和气道压力，通过压力监测反馈控制流量输出，用于存在泄漏而导致气道压力低于目标值时，自动增加流量输出以保证压力目标值，同时提供泄漏率显示。 - 4.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能，提供证明文件。 - 5.数据储存 - 6.警报 |  |
| --- | --- |