医疗设备需求参数表

一、输液信息采集系统 - 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 - 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 - 输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网； - 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； - 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 - 系统包含3个注射泵，1个输液泵 二、注射泵 - 注射精度≤±1.8% - 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h - 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml，50/60ml； - 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 - 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 - 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能 - 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 - 全中文软件操作界面 - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 支持药物库 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 - 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 压力报警阈值至少15档可调 - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 信息储存：可存储3000条以上的历史记录 - 电池工作时间≥5小时@5ml/h - 防异物及进液等级IP33 - 整机重量应不超过2kg 三、输液泵 - 支持输血功能 并提供证明文件 - 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 - 可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件 - 输液精度≤±5% - 速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h - 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开 - 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 - 9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 - 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 - 全中文软件操作界面 - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 支持药物库，可储存5000种药物信息。 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 - 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 压力报警阈值最低可设置50mmHg - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 - 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 - 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警 - 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 - 信息储存：可存储3500条的历史记录 - 电池工作时间≥5小时@25ml/h - 防异物及进液等级IP33 - 整机重量不超过1.85kg