医疗设备需求参数表

| 1 基本特征： 1.1、具有中文操作使用界面，适用于对新生儿、婴幼儿、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 2、呼吸模式及功能： 2.1、具配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPPV）模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T；自适应性支持通气（AVM或ASV）； 2.2配备自主呼吸试验（SBT）脱机功能。 2.3具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 2.4支持录屏存储功能 3、设置参数： 3.1、潮气量：2ml—4000ml 3.2、呼吸频率：1-150/min 3.3、吸气流速：6.0 L/min～180.0 L/min 3.4、吸/呼比：4:1—1:10 3.5、吸气压力：1--100 cmH2O 3.6、压力支持：0—100cmH2O 3.7、PEEP：0~50 cmH2O 3.8、压力触发灵敏度：-20 — - 0.5cmH2O 3.9、流速触发灵敏度：0.1—20L/ min 3.10、氧浓度：21—100%； 3.11、叹息功能：有 3.12、吸气时间0.10 s～10.00 s 3.13 压力上升时间0.10s～2.00 s； 3.14吸气暂停时间OFF，5 %～60 % 。 4、监测参数： 4.1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、食道压、胃内压等监测 4.2、每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 4.3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 4.4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 4.5、可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 4.6、吸入氧浓度的监测 4.7、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，3种呼吸环监测 4.8、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测 4.9、实时监测压力-时间曲线形态 4.10、实时监测压力/容积环形态 4.11、具备肺部动态图形化显示界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，实时显示其趋势 |  |
| --- | --- |