附件：

医用冷藏箱(约650L)需求参数

1、立式对开门设计，箱内有效容积约650L；

★2、箱内温度控制范围：2℃～8℃

3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。

4、多重故障报警。

5、配有电池，断电后可持续声光报警。

6、须有5路传感器设计，包括上温、下温、化霜、控制、环温。

7、碳氢制冷剂。

8、箱内32℃，85%湿度无凝露。

9、门体可自动关门。

10、配有可移动脚轮和可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用；

★11、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。产品具有医疗器械注册证。

12、冷凝水自动蒸发功能；

13、门体带暗锁设计；

14、产品配有测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；

15、配置多个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距；

★16、产品具有医疗器械注册证;使用年限≥10年。

17、可选配USB记录仪记录箱内数据（取数间隔6分钟，容量10年）；