医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 吞咽神经肌肉电刺激治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.具备肌电检测模式、肌电触发电刺激、肌电助力电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练等功能。 - 2.肌电检测： - 2.1反馈阈有效值最低范围：低10μV～50μV；中10μV～200μV；高10μV～1000μV。 - 3.肌电触发电刺激： - 3.1频率：2Hz～100Hz可调，级差≤1Hz； - 3.2阈值：10μV～1000μV，级差≤10μV； - 3.3脉冲宽度：50μs～450μs，级差≤10μs - 3.4输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差≤1mA；5mA～20mA，级差≤0.5mA；21mA～100mA；级差≤0.1mA； - 4.电刺激模式处方：需有固定处方。 - 4.1频率：2Hz～100Hz可调，级差≤1Hz； - 4.2输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差≤1mA；5mA～20mA,级差≤0.5mA；21mA～100mA，级差≤0.1mA。 - 4.3、治疗时长：1min～60min可调。 |  |  |  |