医疗设备需求参数表

1.产品功能：具备颅骨钻、颅骨铣、磨钻功能 2.采用微电脑控制平台，具备恒速驱动控制系统，负载速降≤5%； 3.具备BF型电气安全设计和宽电压电源设计； 4.具备手柄连接自动识别功能； 5.标配冷却系统功能；可选配小体骨钻、骨锯及刨削功能； 6.采用开颅用无碳刷微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达 150W，转速≥40000r/min； 7.颅骨钻手柄要求:最大外径 ≤30mm，转速：0-1500r/min，可高温高压消毒； 8.颅骨铣手柄要求：最大外径≤20mm，最高输出转速40000r/min； 9.磨钻手柄要求：外径：≤15mm，角度≤21°, 重量≤0.1kg；最高转速：≥80000r/min，径向跳动≤0.01mm。 10.磨钻手柄要求：输出转速≥20000r/min，刀头实现0-36°变向调节，实现精准磨削 11.所有手柄具备ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； 12.配置要求： 主机1台、脚踏开关1个、微电机1套、颅骨钻手柄1把、颅骨钻头1组、颅骨铣手柄1把、铣刀3支、磨钻手柄1把、金刚砂球形磨钻头3支、不锈钢球形磨钻头3支。