医疗设备需求参数表

1.分析软件功能: 要以科室现有动态分析软件系统匹配。 硬件功能：1、导联/通道 12导联 。 2、采样率 10000Hz 3、起搏检测 可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号； 4、记录时间 24小时、48小时、72小时 5、存储媒介 SD卡，容量≥4GB 6、导联线 记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警； 7、记录盒导联线采用嵌入式设计，连接正常时记录盒可自动开始记录； - 8、电池 单节AAA(7号)碱性电池。