医疗设备需求参数表

| 科 室 | ICU | 设备名称 | 有创呼吸机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 彩色电容触摸控制屏，电动电控呼吸机，适用于成人，小儿和婴幼儿病人类型； - 标配有创通气模式包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel）、压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、自适应支持通气AMV（或ASV等以Otis公式最小呼吸功为通气目标的智能通气模式）、高流量氧疗模式，其中氧疗流速≥80L/min - 可升级心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）、气道压力释放通气APRV、容量支持通气VS、无创通气模式，其中无创通气具备S/T模式。 - 支持手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序、NIF、PEEPi、P0.1测定 - 具备智能同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），可提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、呼气触发和压力上升时间自动调节功能。 - 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化 - 设置参数： - 潮气量：20ml～4000ml，吸气压力：1～100cmH2O，压力支持：0～100cmH2O，PEEP：0—50cmH2O，压力触发灵敏度：-20～- 0.5cmH2O或OFF，流速触发灵敏度：0.5～20L/ min或OFF - 呼气触发灵敏度：1～80%（手动可调） - 呼吸机内置报警解决方案，支持以图片以及文字的形式在屏幕上提示操作者进行报警处理 - 具备VGA扩展显示（非HDMI接口）、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。 - 10.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护仪上，继而连接中央站、CIS系统，满足科室信息化的需求支持HL7协议。 |  |  |  |