医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 视频脑电图仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、技术规格及要求： - 1、可以实现常规脑电图、脑地形图检查。 - 2、通道数：16通道 - 3、微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。18通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。 - 4、传输方式：采用无线蓝牙技术传输，USB 2.0接口技术； - ★5、国际潮流的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致。 - 6、双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真 - 7、参考电极可多种方式自由设定数字导联，实现单导、双导、三角、生物定标等导联任意切换 - 8、正常人参照值和八种比值检验便于临床诊断 - 9、图文一体化输出，灵活的报告编辑 - 10、单根导联线损坏，可单独更换 - 11、能实时压缩谱阵图监测 - 12、顶视、侧视、棘波等多种二维脑电地形图三维立体旋转脑电地形图显示 - 13、有网络接口 - ★14、脑电图仪器主机采用品牌电脑，有大容量硬盘存储海量病案数据，保证质量和性能 - 15、彩色喷墨打印机1台，最好用墨水瓶式，不用墨盒式。 - 16、具有良好的抗干扰能力，无需单独的屏蔽房间，无需单独接地线 - ★17、脑电图帽设计合理，操作方便，且经久耐用 - 18、有强大的病案管理功能，能够按检查号、门诊号、住院号、检查日期、姓名、性别、年龄、诊断等多种条件进行病案检索，方便临床研究。 - 二、技术参数 - 1、定标电压：50uV,误差≤±3% - 2、电压测量：25uV/cm、50uV/cm、100uV/cm、200uV/cm，误差≤±5% - 3、输入阻抗：≥10MΩ（差模），≥10000MΩ（共模） - 4、噪声电平：＜0.4μVrms(在0.5Hz～30Hz时) - 5、共模抑制比：≥110dB； - 6、耐极化电压：±500mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5% - 7、频率特性：0.2Hz～1KHz（通过数字滤波、数字干扰波抑制）； - ★8、无线蓝牙模块,支持有线和无线传输，有多种选择模式。 - ★9、放大器采用直流电供电，超强抗干扰性； - 10、采样频率：256Hz、512Hz， 2048Hz，10KHz； - 11、USB 2.0接口技术； - 12、高精度采样分辨率：16bit/24bit； - 13、数字低通滤波控制：15Hz,30Hz，60Hz，120Hz，250Hz，1KHz等； - 14、采用多导同步并行高速采集技术(最大128导)； - ★15、放大器带液晶显示屏，能提示放大器工作状态等； - 16、数字化技术，高采样频率。幅频特性：0.5Hz～60Hz 误差 +5% ～ -30% - 17、低通滤波：1～60Hz任意 - ★18、导联可任意设计、编排成各种模式保存； - 19、脑电图走纸速度：1.5cm/s; 3cm/s; 6cm/s,各档误差±5% - ★20、多项升级预留。 - 21、数字时间常数控制：0.01s,0.02s,0.03s,0.1s,0.2s,0.3s,1s,2s,3s等，误差≤ 20% ★22、配备闪光刺激、动态放大器、视频等，支持软件升级。 |  |  |  |