医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 经颅磁治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3台 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，可辅助治疗脑神经及神经损伤性疾病。 2.采用一体式主机设计，冷却系统高度集成。 3.刺激频率：0-100Hz 且连续可调。 △4.脉冲频率误差：≤±3%。 5.刺激线圈感应强度：≥1.0T。 6.配备全封闭一体式线圈，线圈种类至少包括：圆形、8字形、蝶形、儿童型、凹面型、红光功能型等。 7.检测项目至少包含：运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测、自动计算神经传导时间等。 ★8.刺激模式包含但不限于：单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激(TBS)、成对脉冲输出（pTMS）等，具备手动/自动刺激模式等。 ★9.具备经颅磁刺激随动导航系统。 10.开放式技术平台设计，可与电刺激、导航设备兼容。 11.通过EMC电磁兼容性测试，符合YY 0505-2012《医用电气设备第1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》。 ★12.配备相应的软件，具备互联网功能。 ★13.配备磁刺激工作站。 |  |  |  |