医疗设备需求参数表

| 科 室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 超脉冲光纤铥激光能量系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 激光系统一 1.用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证）。 2.最高脉冲频率：1Hz-2200Hz可调。 3.工作激光输出波长：≥1900nm 4.激光终端输出方式：连续输出、重复脉冲输出、重复脉冲串输出。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证） 5.注册证内系统单元包含传输系统（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 6.设备的注册单元内径光纤≥4种，且内径至少包含200μm、272μm、365μm、550μm这四种，满足不同手术需要（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证或其他证明材料并加盖经销商及厂家鲜章）。 7.最小单脉冲能量：＜0.03J。 8.最大单脉冲能量：≥4.0J 9.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% 10.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% 11.脉冲宽度范围：200μs-32000μs可调（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 12.最宽脉宽：＜35000μs，原位粉末化碎石，结石不位移（提供医疗器械注册证或第三方检测机构出具的检验报告复印件佐证）。 13.耗电量≤1.6kVA ，电源AC220V/50Hz 10A 14.双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换 15.冷却系统：风冷，噪音低，环保节能 16.设备重量：≤40KG，方便手术间转换，提高手术周转率（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证或说明书并加盖经销商及厂家鲜章）。 17.激光原厂传输光纤有可重复使用和一次性光纤可选（提供一次性光纤医疗器械注册证复印件及医保耗材代码和四川省医药和医用耗材招采管理系统内商品代码佐证） 18.激光至少能匹配原厂800μm、1000μm光纤用于肿瘤或前列腺汽化、切割（提供光纤的医疗器械注册证复印件及医保耗材代码和四川省医药和医用耗材招采管理系统内商品代码佐证） 激光系统二 - 1.用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固（提供说明书或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 2.光纤末端单脉冲能量：≥4.0J - 3.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% - 4.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5% - 5.工作激光输出波长：2100nm±100nm - 6.激光器工作方式：脉冲 - 7.脉冲重复频率：≥30Hz可调 - 8.脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距≥600μs（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 9.窄脉宽：≤200μs，爆破力强，碎石效率高（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 10.宽脉宽：≥800μs，粉末化效果好，切割止血同步进行（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 11.传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选）（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 12.设备的注册单元至少包含4种以上内径的光纤，内径至少包含200μm、272μm、365μm、550μm这四种（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 13.软光纤芯径及外径：200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2%，光纤外径细有助于术中回水，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。 - 14.软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤3.0cm，272μm光纤≤4.1cm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 15.激光耦合效率≥90%（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 - 16.护眼指示光：绿光，波长520nm±20 nm，功率≤5mW。 - 17.控制方式:8英寸全触摸彩色控制屏。 - 18.专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。 - 19.电源：AC220V/50Hz 。 - 20.冷却系统：水冷，确保性能稳定。 - 21.治疗机可靠性：连续工作8小时功率无衰减（提供医疗器械注册证或检验报告复印件佐证并加盖经销商及厂家鲜章）。 配置清单： - 铥激光主机1台 - 钬激光主机1台 - 脚踏开关2套 - 软镜光纤2根 - 硬镜光纤2根 - 光纤剥离器2个 - 光纤切割笔2个 - 手持光纤端面检测仪2个 - 激光防护镜2副 - 内窥镜手术刨削器1套 - 台车1个 |  |  |  |