无创呼吸机需求参数

★1.通气模式: CPAP 模式、atuoCPAP模式、BPAP模式（S模式、T模式、S/T模式）、PAC模式、ASV模式、iVAPS模式。
2.压力范围: IPAP 4-25 cm H2O，EPAP 2-25cm H20
3.备用频率（iBR）：8-30次/min
4.最小压力支持：0-20cmH2O
5.延迟时间: OFF-45分钟（5分钟一增量）
6.具有人工+自动EPAP功能
7.备用频率：5-50BPM
8.肺泡通气量：1-30L/min
★9.配备无线连接模块，AirView远程排查功能及远程监控功能 
★10.报警功能: 面罩脱落报警、高/低压报警 
11.面罩匹配：全脸面罩、鼻罩、鼻枕
12.加温湿化功能：一体化加温湿化器，防倒流、防干烧
13.具有动态呼吸追踪技术，提高患者的同步性
14.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求
15.具有氧疗功能
★16.具有可连接康迪多导睡眠监测仪做压力滴定功能
★17.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气，提供三类医疗器械注册证；
18.采用≥15英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥1920×1080；
▲19.主机和屏幕采用一体化设计，主机和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用；
▲20.主机净重（包含屏幕）≤12kg；
21.配备内置涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min；