医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 电针仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 10 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10％。 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。 6、输出脉冲强度 a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。 b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。 7、输出通道：至少包含6路输出。 8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min至少八档可调，允差±10％。 |  |  |  |