医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 红光治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。 2、灯珠：功率≥100W。 3、治疗时间：1～60min可调，步进1min。 4、具备时间记忆功能 5、能量调节：三级能量调节。 5.1、一级：有效红光辐照度为21mW/cm²，允差±25%。 5.2、二级：有效红光辐照度为34mW/cm²，允差±25%。 5.3、三级：有效红光辐照度为60mW/cm²，允差±25%。 6、波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。 7、光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时＞60mW/cm²。 8、操作面板：≥7英寸电容液晶触摸屏。 9、辐照度均匀性：光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性≥0.4。 10、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度，可自主设置报警阈值。 11、支臂结构：可根据灯头重力无级调节支撑力度。 12、支臂活动范围：支臂长度：700mm，允差±20mm；垂直调节角度30～160°；水平调节角度0～180°；允差10%。 13、灯头设计：至少双治疗头，三维立体灯头旋转设计。 14、具备防倾倒设计，倾倒自动断电。 15、具有自动漏电保护功能。 16、红光穿透：穿透皮肤8～10mm。 |  |  |  |