医疗设备需求参数表

| 科 室 | 眼科 | 设备名称 | 角膜内皮细胞计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、拍摄方式：非接触 2、拍摄范围：0.25mm×0.55mm 3、拍摄位置：中心点位,旁中心点位,周边点位 4、工作模式：全自动/手动 5、中心角膜厚度测量范围：400μm～750μm 6、中心角膜厚度测量精度：±10μm 7、分析参数：细胞数量；细胞密度；细胞平均面积；细胞面积标准差；细胞面积变化系数；最大细胞面积；最小细胞面积；六边形细胞比例。 9、主机显示屏：彩色触摸液晶屏 10、打印机：可连接多种打印机 11、支持数据传输:USB;LAN; 12、电源：100VAC～240VAC;50/60Hz； 13、全自动工作模式；自动找眼，自动对准，自动拍摄，自动分析。 14、自动分析功能：完成拍摄后，系统内自动完成图像分析，并给出全部测量参数。 17、手动分析功能：可自主选择分析区域，系统会根据所选区域重新计算主要参数。 |  |  |  |