医疗设备需求参数表

| 科 室 | 麻醉科 | 设备名称 | 自体血液回收系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、具有多种操作模式：包括但不限于自动模式、手动模式、紧急模式、应急模式 2、显示界面：高清彩色液晶显示大屏 3、高清触控屏操作，全中文操作界面 4、外置液晶显示器可旋转，全角度可调 5、配置进血、清洗、清空三个独立蠕动泵，三个独立泵可相互交替工作 6、双 CPU 系统：响应速度大速度提升，设备显示和处理速度成倍增加，专业完善的全程监控，确保洗涤质量和设备正常运转 7、仪器具有记忆功能，正常关机或意外断电时，对当前参数和重要数据进行记忆，再次开机时用户可继续断电前未完成的工作 8、紧急情况下可启动机器应急模式，进血、清空两个独立蠕动泵连续工作，实现15秒内现连续回输 9、内置数据输出功能，设备自带打印机，可将手术中自体血回收使用信息及术中回收数据记录、打印，可长久保存 10、自带上、下称重系统，全自动智能感应，可实现无人值守功能 11、全血回输模式，紧急抢救情况下可全血回输，满足大出血病人输注红细胞、血小板、血浆等人体全部血细胞需求 12、红细胞回收率：≥90% 13、回收后血球压积：≥55% 14、肝素清洗率：≥98% 15、标准清洗液用量：1000ml 16、离心机最高转速：5650转／分 17、蠕动泵流量：50-1000ml／分 18、智能变频技术：降低红细胞破坏率 19、具有血层检测功能 20、具有血液处理过程中断流或气泡检测功能 21、具有血液处理过程中防止飞溅液体或漏液检测功能 22、具有血液在清洗过程中红细胞溢出检测功能 23、具有血液在回收过程清洗洁净度检测功能 24、具有血液清洗后废液袋溢出检测功能 25、自动机器启动后自动检测及防护罩锁紧检测功能 26、齐全完备的检测系统，充分保证血液的清洗质量仪器的正常运转和现场人员的安全 27、液体容积监测功能，仪器内部集成电子称重系统，收集的原血量达到设定值时系统自动开启工作，进行血液处理，当废液袋满载时载时系统会发出报警功能 28、实现安全先进的无残留原血技术，有效提高围手术期自体血回输、妇产科手术回收血安全 |  |  |  |