医疗设备需求参数表

| 科 室 | 输血科 | 设备名称 | 血液成分分离机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、全血流速：10-120ml/min（保证安全用于低体重儿童），体外循环量不超过180 ml；离心机转数 ：≤2200rpm，转数误差：±1%；工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式 2、五泵系统，设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例调节范围1:6～1:25 3、自动保持静脉开放功能：全自动维持入路和回路静脉开放（KVO），无须手动调节 4、治疗性血浆置换：机器自动计算去除血浆量及置换量，置换液体平衡：范围50%—150%，可选择置换液类型，进而自动调整抗凝剂用量；血浆置换过程中，血小板损失量≤3%，血浆置换效率: 80%-87%，平均时间55分钟 5、血浆吸附治疗：可作免疫吸附治疗，可作低密度脂蛋白吸附分离去除 6、安全性能：采血压力感受器、回血压力感受器；提供第三方接口压力监测及报警装置（免疫吸附），空气探测器细胞监测器、自动界面探测器，血浆管路溶血监测器，红外精确抗凝剂滴速监测器，同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量，离心室漏液（漏血）监测，离心室温度监测，离体血容量监测，置换液空管监测；整机电池断电时能继续运行15分钟，保证将体外血液安全回输给患者，恢复供电后保留原先参数并继续分离。 |  |  |  |