医疗设备需求参数表

| 科 室 | 五官中心 | 设备名称 | 听性脑干反应（ABR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.▲功能模块：至少具备听性脑干反应ABR测试模块、多频稳态ASSR测试模块、电图EcochG测试模块、高低刺激率测试模块、微音电位CM功能模块、前庭肌源诱电位VEMP测试模块。 2．通道数：双通道，左右耳分别描记。 3. 至少具备波形重复率和信噪比等指标，客观评价测试数据的可靠性。 4. 曲线编辑：自动和手动I、III、V波标记，自动计算耳间潜伏期值，包括I-III、V-V波。 5.▲刺激声信号：至少具备Click短声、Tone Burst短纯音、CE-Chirp声。 6．耳机类型：至少包括插入式耳机和骨导耳机。 7. ▲ASSR测试模式：至少包括40hz和90hz两个模式可选，可对应在觉醒和睡眠下进行测试。 8..EEG脑电放大器：在采集叠加过程中可随时显示放大器窗口，便于监视病人活动状态及随时修改参数。 9．有正常值范围的潜伏期（Latency）与声强（Intensity）的关系曲线。可对正数据库进行实验室的自我修改。 ．滤波器：低通与高通数字滤波，为记录后滤波模拟输入滤波器，可根据不况自选高通低通参数，测试完成后，可根据实际脑电活跃情况进行数字滤波，对进行编辑处理。 11．可选择柔和刺激声（刺激声强度渐进），特别适合对熟睡中的婴儿测试。12.▲前置放大器抗干扰能力：共模抑制比CMRR:> 118 db。 13．排斥系统：具备FMP、贝式计权功能。 14．软件系统：数据库可兼容听力计、声阻抗仪、耳声发射等听力数据，可与电历系统进行共享。 15.软件全中文界面，具备可升级型，可升级诊断型耳声发射和自动听性脑干反能。 |  |  |  |