医疗设备需求参数表

| 科 室 | 消化内科 | 设备名称 | 超声内镜系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、超声内镜系统： - 1、具备扫描模式：至少包括B模式、M模式、THI（3种模式）、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、弹性成像 - 2、扫描方式：电子扫描 - 3、超声波中心频率：5～12MHz(5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz)宽频扫描 - 4、穿刺引导功能：具有专门为超声内镜设计的穿刺引导线，引导安全穿刺 - 5、画中画功能：内镜/超声图像切换，可灵活地设定 - 6、局部声速补正：可测定指定区域声速，提升该部位图像质量，辅助诊断 - 二、超声穿刺镜： - 1、观察方向：斜视40° - 2、视野角度：≥140° - 3、观察景深：3～100mm - 4、先端部外径：Ф≤13.9mm，插入部外径：Ф≤12.4mm - 5、弯曲角度：上≥150°、下≥150°、左≥120°、右≥120° - 6、钳道直径：Ф≥3.8mm。 - 7、扫描模式：B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织谐波、复合谐波、造影谐波、弹性成像 - 8、扫查角度：≥150° - 9、扫描方式：电子凸阵扫描 - 10、具备画中画功能 - 11、抬钳器：具有自动锁定功能。 - 三、光学放大胃镜： - 1、视野方向：0°（直视）。 - 2、视野角：正常≥140°/放大≥56° - 3、观察范围：正常3～100mm/放大1.5～2.5mm - 4、先端部直径：≤9.9mm，软性部直径：≤9.8mm - 5、弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100° - 6、具备光学放大功能，且光学放大倍率≥100倍 |  |  |  |