医疗设备需求参数表

| 科 室 | 骨科 | 设备名称 | 骨科脊柱内镜、关节镜系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| (脊柱UBE)单侧双通道手术系统参数 带▲部分为重要的参数及要求 一、总体要求： 1.1、为确保产品的稳定、兼容和耐久性，提高手术安全性和操作方便性，以及售后服务的一致性，本标段的产品关节内窥镜及手术器械、等离子射频手术系统，手术动力系统为同一品牌； 二、关节内窥镜参数： 2.1、30°及0°关节内窥镜（UBE手术专用内窥镜系统）： 2.1.1、视向角30°； 2.1.2、工作长度≥175mm； 2.1.3、最大插入部外径≤4mm； 2.1.5、照度≥1500lx， 2.1.6、分辨率≥31.5lp/mm， 三、脊柱微创手术器械参数要求： ▲3.1、脊柱微创手术通道扩张管2支：逐级扩张管，长度≥220mm，外径≤4mm， 实心； 3.2、脊柱微创手术通道扩张管1支：逐级扩张管，长度≥200mm，外径≤6mm； 3.3、脊柱微创手术通道扩张管1支：逐级扩张管，长度≥180mm，外径≤8mm； 3.4、脊柱微创手术通道扩张管1支：逐级扩张管，长度≥160mm，外径≤10mm； 3.5、脊柱微创手术通道扩张管1支：逐级扩张管，长度≥160mm，外径≤6mm； 3.6、脊柱微创手术通道扩张管1支：逐级扩张管，长度≥140mm，外径≤8mm； 3.7、脊柱微创手术通道扩张管1支：逐级扩张管，长度≥120mm，外径≤10mm； 3.8、脊柱微创手术通道扩张管1支：半套管，长度≥50mm，外径≤10mm； 3.9、脊柱微创手术通道扩张管1支：半套管，长度≥60mm，外径≤12mm； 3.10、脊柱微创手术通道扩张管1支：半套管，长度≥90mm，外径≤10mm； 3.11、神经剥离器1把：长度≥158mm，厚度≤5mm； 3.12、脊柱手术用神经拉钩1把：长度≥100mm，拉钩宽≤4mm； 3.13、脊柱手术用神经拉钩1把：长度≥100mm，拉钩宽≤8mm； 3.14、脊柱手术用神经拉钩1把：长度≥100mm，两端拉钩宽度分别为：2mm，3mm； 3.15、脊柱手术用神经拉钩1把：长度≥100mm，两端拉钩宽度分别为：4mm，5mm； 3.16、神经剥离子1把：双头型剥离子，长度≥300mm，刃宽≤3mm，两端角度为：0度、15度； 3.17、神经剥离子1把：双头型剥离子，长度≥300mm，刃宽≤3mm，两端角度为：25度、35度； ▲3.18、骨拉钩1把：长度≥120mm，外径≥9mm，内径≤7mm； 3.19、吸引管1支：角度≥135度，直径≤4mm； 3.20、骨探针1支：长度≥100mm，前端直径≤4mm； 3.21、椎间盘铰刀1把：长度≥220mm，刃宽≤4mm； 3.22、椎板咬骨钳1把：可调方向椎板咬骨钳，长度≥220mm，角度≥110度， 刃宽≥2mm； 3.23、椎板咬骨钳1把：可调方向椎板咬骨钳，长度≥220mm，角度≥110度， 刃宽≥3mm； 3.24、椎板咬骨钳1把：可调方向椎板咬骨钳，长度≥220mm，角度≥130度， 刃宽≥2mm； 3.25、椎板咬骨钳1把：可调方向椎板咬骨钳，长度≥220mm，角度≥130度， 刃宽≥3mm； 3.26、椎板咬骨钳1把：可调方向弧形椎板咬骨钳。长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥2mm； 3.27、椎板咬骨钳1把：可调方向弧形椎板咬骨钳，长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥3mm； 3.28、髓核钳1把：长度≥180mm，刃宽≤4mm，谷粒型，直型； 3.29、髓核钳1把：长度≥180mm，刃宽≤4mm，谷粒型，上翘型； 3.30、髓核钳1把：长度≥180mm，刃宽≤3mm，球型，上翘型； 3.31、髓核钳1把：长度≥180mm，刃宽≤4mm，方形，直型； 3.32、脊柱微创手术通道扩张管1支：长度≥150mm，外径≤12mm； 3.33、脊柱微创手术通道扩张管1支：长度≥140mm，外径≤14mm； 3.34、脊柱微创手术通道扩张管1支：长度≥130mm，外径≥16mm； 3.35、骨凿1把：刃宽≥5mm，角度15度； 3.36、骨凿1把：刃宽≥5mm，角度30度； 3.37、骨凿1把：刃宽≥5mm，直型； ▲3.38、骨凿1把：刃宽≥5mm，L型； 3.39、脊柱手术用神经拉钩1把：半折弯拉钩，长度≥100mm，拉钩宽≤10mm， 右折弯； 3.40、脊柱手术用神经拉钩1把：半折弯拉钩，长度≥100mm，拉钩宽≤10mm， 左折弯； 3.41、脊柱手术用神经拉钩1把：挡板拉钩，长度≥100mm，拉钩宽≥5mm， 右挡板； 3.42、脊柱手术用神经拉钩1把：挡板拉钩，长度≥100mm，拉钩宽≥5mm， 左挡板； 3.43、神经剥离子1把：长度≥255mm，外径≤9mm，实心； 3.44、椎间盘铰刀1把：直型铰刀，长度≥200mm，刃宽≤7mm； 3.45、刮匙1把：长度≥170mm，刃宽≤3mm，直型； 3.46、刮匙1把：长度≥170mm，刃宽≤4mm，直型； 3.47、刮匙1把：长度≥170mm，刃宽≤3mm，空心刮匙，侧弯型； 3.48、刮匙1把：长度≥170mm，刃宽≤4mm，空心刮匙，侧弯型； 3.49、骨锤1把：长度≤245mm； 3.50、脊柱微创手术通道扩张管：外径≥6mm，长度≥120mm，角度30° 3.51、骨导引针：直径≤4mm，长度≤130mm 3.52、脊柱微创手术通道扩张管：外径≥6mm，长度≥115mm，角度30° 3.53、骨导引针：直径≤4mm，长度≤125mm 四、等离子射频手术系统参数要求： 4.1主机： 4.1.1、电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz； 4.1.2、工作频率：≥100KHz； 4.1.3、输出功率：≤330W； 4.1.4、工作温度：40-70℃； 4.1.5、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能； 4.1.6、主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出； ▲4.1.7、输出时间可控制900毫秒内； 4.1.8、具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式； 4.1.9、等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调； 4.1.10、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用； 4.1.11、具备智能记忆常用电极参数设定值功能； ▲4.1.12、主机可匹配脊柱椎间盘、膝、髋、肩、肘、腕、踝等多种手术专用刀头、可用于椎间孔镜手术、单侧双通道脊柱内镜技术（UBE）、经皮穿刺等离子体髓核成型术、关节镜手术等； 4.2电极参数： 4.2.1刀杆长度135mm，刀杆直径4.0mm，电极角度90度 4.2.2刀杆长度135mm，刀杆直径4.0mm，电极角度45度 4.2.3刀杆长度：130mm，外刀杆直径：3.5 mm，前端勾状 4.2.4刀杆长度：97mm，外刀杆直径：2.9 mm，宝塔状 4.2.5角度8°，长度：97mm，直径：0.8mm 4.2.6直径：1.1mm，角度8°，长度：218mm 4.2.7刀杆长度270mm，刀杆直径4.3mm，电极角度35度 4.2.8八字形手柄，刀杆长度390mm，电极前端可伸缩，伸缩行程13mm 4.2.9八字形手柄，刀杆长度135mm，电极前端可伸缩，伸缩行程13mm 4.2.10工作长度135mm，前端工作电极可伸缩设计，伸出直径1mm，回缩直径3m。伸出及回缩状态下可单独工作。工作角度30度 五、手术动力系统参数要求： 5.1、主机： 5.1.1、设备的电源压和频率：输入220 V±22 V，50 Hz±1 Hz； 5.1.2、设备输入功率：≥500VA； 5.1.3、该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理； 5.1.4、高清晰度触摸屏，尺寸：≥7英寸，显示转速、运行方向、连接手柄、冲水量等，微型马达电动输出，具备高速瞬停功能，电源线长度≧3.0m； 5.1.5、具备注水和冷却功能，可自由选择注水量：0~100 ml/min； 5.1.6、故障自动诊断，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便排查故障，发生故障后主机可自动停止工作，确保安全； 5.2、脚踏开关： 5.2.1、控制手柄启停、转速，切换手柄模式，无极变速； 5.2.2、防水等级IPX8； 5.3、高速手柄1： ▲5.3.1、无碳刷电机，转速1,000-60,000转/分可调； 5.3.2、电机线缆长度≧3.0m； 5.4、刨削手柄： ▲5.4.1、正向模式：200-12,000 转/分，往复模式：200-5,000 转/分； 5.4.2、电机线缆长度≧3.0m； 5.4.3、可连接374种以上专用刨刀； 5.5、磨钻头： 5.5.1、一次性磨钻头：金刚砂型、直径≥4.0mm、工作长度：≥110mm； 5.5.2、一次性磨钻头：切削刃型、直径≥4.0mm、工作长度：≥110mm； 5.5.3、磨钻头：金刚砂型、直径≥2.0mm、工作长度：≥110mm、UBE手术使用； 5.5.4、磨钻头：金刚砂型带保护鞘、直径≥3.0mm、工作长度：≥110mm、UBE手术使用； 5.5.5、磨钻头：金刚砂型、直径≥4.0mm、工作长度：≥110mm、UBE手术使用； 5.6、一次性刨削刀 5.6.1有双面齿、外刃内齿、双面刃、圆球形、圆柱形、等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的刨削刀头供手术选择，满足不同手术需求。 六、4K医用内窥镜摄像系统参数要求： 6.1. 4K超高清摄像系统主机 6.1.1 可同步实时输出3840×2160P@60和1920×1080P@60分辨率动态图像; 6.1.2 具备多种图像功能，包括多模式色彩增强/消纤维纹/≥3倍电子变焦/多等级数字降噪/HDR/多等级构造增强/图像镜像/冻结/录像和拍照等等临床常用功能； 6.1.3 液晶触摸显示屏，图形加文字界面； 6.1.4 可输出BT.2020和BT.709色域图像； 6.1.5 可适应多镜种，包括多规格椎间孔镜和关节镜，无需手动调节图像模式； ▲6.1.6 主机接口支持同时4K画质输出≥6路； 6.1.7 信号输出具备多种物理接口，满足临床多用途拓展； 6.1.7.1 全高清接口具备DVI×1、3G-SDI×4； ▲6.1.7.2 超高清4K接口具备DP×1、HDMI×1、12G-SDI×4； ▲6.1.7.3 SDI接口可根据需要设定输出模式，实现同接口3G与12G切换； ▲6.1.8 内置大容量存储，同时支持外接存储和内部存储，满足同时≥2路超高清图像抓取和超高清视频存储；刻录图像分辨率3840×2160/1920×1080/1280×720可选；刻录图像质量低/中/高可选；图像编码方式支持H.264/H.265可选；系统存储剩余时间与刻录状态实时提示；触摸屏可以回放刻录图像； 6.1.9 应用部分电气安全CF型； 6.1.10 系统具备实时自动测光与调光技术（D.L.C），可改善小间隙场景下图像亮度，提升细节展示; 6.1.11系统具备图像红色增强技术（R.D.C） ，增加红色的对比层次，提升出血点及出血覆盖区域边界与黏膜表面毛细血管区分; 6.2. 摄像头 ▲6.2.1 图像采用超高清4K CMOS传感器，有效物理采集像素大于820万; 6.2.2 连接头采用贴片式设计，总长度≥3m; 6.2.3 通过按键可启动功能菜单，菜单功能≥11种，至少包括白平衡/电子变焦/消纤维纹/图像去雾/数字降噪/色彩增强/构造增强/色域调节/HDR/冻结/图像翻转显示; ▲6.2.4 可变焦摄像头；齐焦设计，对焦后变焦，无需再次对焦; 6.2.5 支持低温等离子灭菌; 6.2.6 应用部分电气安全CF型; 6.2.7快捷功能按键数≥3个，可自定义功能包括白平衡/冻结/录像/拍照/HDR/色彩增强; 6.3 医用冷光源 6.3.1 灯珠有效工作寿命≥30000小时; ▲ 6.3.2 支持触摸屏操作与显示；支持一键待机，操作方式除触摸屏滑动与点按外支持物理旋钮方式调节；光源等级≥100级，调节精度1级; 6.3.3 色温5700K±20%; 6.3.4 显色指数≥90; 工作噪声≤50dB; 6.3.5具备剩余使用时长提示功能; 6.3.6 具备出光防护设计，导光束未连接，无光输出; 6.4 导光束 6.4.1 导光束通光外径3.5mm，有效使用长度≥3000mm; 6.4.2 支持预真空高压/环氧乙烷/等离子方式灭菌; 6.5 光学内窥镜 6.5.1 专用高清关节镜，直径为 4 mm; 6.5.2 视向角 30°; 6.5.3 视野范围广角; 6.5.4 光学内窥镜工作长度≥ 175mm; 6.5.5 光学内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥3种; 6.5.6 非球面设计; 6.5.7 支持预真空高压/环氧乙烷/等离子方式灭菌; 6.6 4K超高清监视器 6.6.1 尺寸32英寸，屏幕长宽对比16:9，支持显示分辨率≥3840×2160; 6.6.2 色域空间满足BT.709和BT.2020可选; 6.6.3 可视角度：178°（H/V）; 6.6.4 具备DVI、HDMI、DP、12G-SDI等多种输入/输出端口; 6.6.5对比度1500:1; 6.6.6标准亮度≥850cd/m2； 6.6.7响应时间20ms; 6.6.8具有图像增强功能; ▲6.6.9与内窥镜摄像系统/冷光源为同品牌; 6.7 台车和支架 6.7.1 腔镜系统专用台车1台，支持液晶监视器水平角度和上下高度调整，2个摄像头托杯、5层层板，隔层板高度可调; 6.7.2 配套悬挂VESA件; 关节镜手术器械参数（需具备开展膝关节、肩关节、踝关节镜手术要求） - 膝关节镜基础配件器械 1套 - 直中宽口鸭嘴钳1把：直中形宽口鸭嘴状钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸≤122mm；整体宽度尺寸≤102mm；头部高度≤1.8mm；头部宽度5.1mm；张角45° - 上翘10度中宽口鸭嘴钳1把：上翘10°中宽口鸭嘴状钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸≤120mm；整体宽度尺寸≤102mm；头部高度≤1.9mm；头部宽度5.0mm；张角40° - 探针1把：总长尺寸≤153mm；金属杆长度尺寸≤136mm - 上翘10度，右弯20度中宽口鸭嘴钳1把：上翘10度，右弯12度中宽口鸭嘴钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸≤122mm；整体宽度尺寸≤102mm；头部高度≤1.8mm；头部宽度5.1mm；张角45° - 上翘10度，左弯20度中宽口鸭嘴钳1把：上翘10度，左弯12度中宽口鸭嘴钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸≤122mm；整体宽度尺寸≤102mm；头部高度≤1.8mm；头部宽度5.1mm；张角45° - 大口游离体抓钳1把：大口游离体抓钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸≤125mm；整体宽度尺寸≤102mm；头部高度≤4mm；头部宽度4mm；张角40° - 鳄鱼口抓钳1把：鳄鱼口抓钳钳头≤2.7mm，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸≤125mm；整体宽度尺寸≤102mm；头部高度≤3mm；头部宽度3.1mm；张角40° - 肩关节损伤修复及功能重建器械 1套 - 戳枪、直1把：总长尺寸≤266mm；金属杆长度尺寸≤170mm;高度尺寸≤101mm；金属杆直径尺寸3.4mm - 戳枪、左1把：总长尺寸≤266mm；金属杆长度尺寸≤170mm;高度尺寸≤101mm；金属杆直径尺寸3.4mm - 戳枪、右1把：总长尺寸≤266mm；金属杆长度尺寸≤170mm;高度尺寸≤101mm；金属杆直径尺寸3.4mm - 抓线钳1把：总长度尺寸≤268mm;金属杆长度尺寸≤170mm；手柄高度尺寸≤101mm；钳头高度尺寸3mm；钳头宽度尺寸1.7mm - 多角度缝合钩滑轮手柄1把：总长尺寸≤125mm - 导引袖套, 45°, 左弯1把：总长尺寸≤175mm；弯曲角度左弯45°； - 导引袖套, 45°, 右弯1把：总长尺寸≤175mm；弯曲角度右弯45°； - 导引袖套, 90°, 左弯1把：总长尺寸≤168mm；弯曲角度左弯90°； - 导引袖套, 90°, 右弯1把：总长尺寸≤168mm；弯曲角度右弯90°； - 导引袖套, 90°, 直弯1把：总长尺寸≤175mm；弯曲角度90°直； - 组织抓线钳1把；金属杆长度尺寸≤155mm；手柄高度尺寸≤102mm；钳头高度尺寸4mm；钳头宽度2mm； - 交换棒，3.5mm 1把：总长尺寸≤305mm;金属杆直径尺寸3.5mm - #2-0剪线器 1把：总长度尺寸≤268mm;高度尺寸≤101mm；金属杆长度尺寸≤170mm；钳头宽度尺寸4.2mm - 环状套扎器-推结器 1把：总长尺寸≤210mm；金属杆直径尺寸3.5mm； - 交叉韧带修复重建器械 1套 - 定位器手柄 1个：人体工学手柄握持设计，配合套筒及定位钩使用；长度尺寸为≤106mm - 定位器套筒 1个：定位器套筒用于定位过导针，外管直径尺寸≤6.4mm；内孔直径尺寸≤2.45mm - 前叉点对点定位钩 1个：用于前交叉韧带的定位钩为定位同心设计；定位角度为40°～65°； - 后叉胫骨定位钩 1个：用于后交叉韧带胫骨的定位钩为定位同心设计；定位角度为40°～65° - 后叉股骨定位钩 1个：用于后交叉韧带股骨的定位钩为定位同心设计；定位角度为40°～65° - 测深尺，带钩 1个：总长尺寸≤350mm；金属杆长度尺寸≤240mm；头部弯钩宽度尺寸4mm； - 韧带测量器，开口 1个：长度尺寸≤195mm；宽度尺寸≤30mm；高度尺寸≤25.5mm；开孔直径尺寸：4.5～12mm； - 闭口取腱器，7mm 1个：总长尺寸≤406mm；金属杆尺寸≤295mm；头部内孔尺寸7mm - 空心钻头，4.0mm 1个：总长尺寸≤205mm；钻头直径尺寸4mm； - 空心钻头，4.5 mm 1个：总长尺寸≤203.5mm；钻头直径尺寸4.5mm； - 空心钻头,6.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸6mm； - 空心钻头,7.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸7mm； - 空心钻头,8.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸8mm； - 空心钻头,9.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸9mm； - 空心钻头,10.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸10mm； - 空心球头钻，6.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸6mm； - 空心球头钻，7.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸7mm； - 空心球头钻，8.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸8mm； - 空心球头钻，9.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸9mm； - 空心球头钻，10.0mm 1个：总长尺寸≤175mm；钻头直径尺寸10mm； - 韧带工作台 1个：总长尺寸≤350mm；宽度尺寸≤11.5mm；高度尺寸≤74mm； - 软组织夹 1个：长度尺寸≤102mm；高度尺寸≤122mm； - 1.2导丝 1个：长度尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸1.2mm - 导针/带孔，1个：总长尺寸≤380mm；金属杆直径尺寸2.3mm； - 膝关节推结器 1个：总长尺寸≤210mm；金属杆直径尺寸3.5mm； - 肌腱刮板，闭口 1个：总长尺寸≤80mm；宽度尺寸0.8mm；高度尺寸60mm；开孔直径尺寸：5.5~9； - 股骨定位器(经前内入路,5mm) 1个：总长尺寸≤239mm；金属杆内孔直径2.7mm；规格尺寸5mm； - 股骨定位器(经前内入路,6mm) 1个：总长尺寸≤239mm；金属杆内孔直径2.7mm；规格尺寸6mm； - 股骨定位器(经前内入路,7mm) 1个：总长尺寸≤239mm；金属杆内孔直径2.7mm；规格尺寸7mm； - 界面钉改锥，6-10mm 1个：总长尺寸≤260mm；金属杆长度尺寸≤160mm；金属杆内孔尺寸1.3mm；头部锥六方尺寸SW3.2； - ACL/PCL器械盒 1个； - 肩关节牵引架 1套 - 适用范围：在肩关节手术中使用，适用于各类手术床； - 组成：固定装置、调节装置、侧向牵引装置、延长臂装置、手术固定袖套组成； - ▲材质：不锈钢和高分子材料制成，非无菌提供，可重复使用； - ▲牵引架高度：1150±50mm，牵引臂长度1000±50mm，外形尺寸1300*1100mm，牵引伸缩范围750~1250mm； - 牵引臂仰俯角度：±20° - ▲牵引钢丝承载拉力：≥750N - 旋转盘调节角度：±60° - （五）关节镜（具备开展膝关节、肩关节、踝关节关节镜手术配置专用镜头） - 1. ▲高清关节镜，适用于灭菌温度 134°C，灭菌时间 18mmin；干燥时间 10min 标准。 - 2. ▲工作直径≥2.7mm，工作长度≥110mm，视向角30°，视场角≥95°。 - 3.蓝宝石玻璃镜面。 - 4.采用激光焊接工艺。 - 5. ▲视场中心角分辨力≥2.86C/(°)，有效景深范围：4-50mm，显示指数Ra(A光源)：≥90，有效光度率≥1500，照明镜体光效ILr0.45。 - 6.配有镜鞘、穿刺锥 ★配置清单： 序号; 配置名称; 数量; 备注. 膝关节镜基础配件器械. 1; 膝关节息肉钳(直中宽口鸭嘴钳); 1. 2; 膝关节息肉钳(上翘10度中宽口鸭嘴钳); 1. 3; 骨探针(探针); 1. 4; 膝关节息肉钳(上翘10度，右弯20度中宽口鸭嘴钳); 1. 5; 膝关节息肉钳(上翘10度，左弯20度中宽口鸭嘴钳); 1. 6; 膝关节息肉钳(大口游离体抓钳); 1. 7; 膝关节息肉钳(鳄鱼口抓钳); 1. 肩关节损伤修复及功能重建器械. 10; 取出钳(戳枪、直); 1. 11; 取出钳(戳枪、左); 1. 12; 取出钳(戳枪、右); 1. 13; 抓线钳II; 1. 14; 多角度缝合钩滑轮手柄; 1. 15; 导引袖套, 45°, 左弯; 1. 16; 导引袖套, 45°, 右弯; 1. 17; 导引袖套, 90°, 左弯; 1. 18; 导引袖套, 90°, 右弯; 1. 19; 导引袖套, 90°, 直弯; 1. 20; 组织抓线钳II; 1. 21; 导针(交换棒，3.5mm); 1. 22; 剪断钳（#2-0剪线器）; 1. 23; 环状套扎器-推结器; 1. 交叉韧带修复重建器械. 24; 定位器手柄; 1. 25; 定位器套筒; 1. 26; 前叉点对点定位钩; 1. 27; 后叉胫骨定位钩; 1. 28; 后叉股骨定位钩; 1. 29; 测深尺，带钩; 1. 30; 韧带测量器，开口; 1. 31; 闭口取腱器，7mm; 1. 32; 空心钻头，4.0mm; 1. 33; 空心钻头，4.5 mm; 1. 34; 空心钻头,6.0mm; 1. 35; 空心钻头,7.0mm; 1. 36; 空心钻头,8.0mm; 1. 37; 空心钻头,9.0mm; 1. 38; 空心钻头,10.0mm; 1. 39; 空心球头钻，6.0mm; 1. 40; 空心球头钻，7.0mm; 1. 41; 空心球头钻，8.0mm; 1. 42; 空心球头钻，9.0mm; 1. 43; 空心球头钻，10.0mm; 1. 44; 韧带工作台; 1. 45; 软组织夹; 1. 46; 1.2导丝; 1. 47; 导针/带孔（尖角），2.3 x 38 cm; 1. 48; 膝关节推结器; 1. 49; 肌腱刮板，闭口; 1. 50; 股骨定位器(经前内入路,5mm); 1. 51; 股骨定位器(经前内入路,6mm); 1. 52; 股骨定位器(经前内入路,7mm); 1. 53; 界面钉改锥，6-10mm; 1. 54; ACL/PCL器械盒; 1. 肩关节牵引架. 55; 肩关节牵引系统; 1. 关节镜. 56; 2.7mm、110mm、30°关节镜镜头; 1. 57; 镜鞘; 1. 58; 穿刺钝头; 1. |