医疗设备需求参数表

| 科 室 | 骨科 | 设备名称 | 骨科手术动力装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 一、产品功能要求:具备开放手术骨折创伤、矫形、关节置换手术需求，满足骨钻、骨锯、髋臼锉、关节刨、磨、往复锯、克氏针等操作动力需求。 - 二、技术性能及参数如下： - 主机：该设备需集成钻、锯、磨、刨、铣削等多功能，适配高精度动力需求的微创术式（如手外/足踝摆锯（截骨等）精细操作），涵盖大骨、小骨、脊柱、关节置换及创伤修复等骨科手术场景。人机工程设计，彩色液晶全触摸屏；具备故障自诊断和自保护技术；BF型电气安全设计和宽电压电源设计；驱动所有锯机头、钻夹头等功能部件。大功率动力和高速动力双输出接口；微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统、电机自动识别导引功能选择和操作参数设置； - 脚踏开关线长＞3m，控制带功能切换按钮，无级调速；磁感应传感器控制技术，安全、精准、耐用；手术者长时间踩踏亦不会疲劳；防水、防滑、防侧翻；线长3.5m；坚固结构设计，承载重量1350N（138kg)，舒适耐用。 - 动力手机骨科通用手机,空心轴电机,支持正反转功能；通用输出接口,便捷插接所有锯机头、钻夹头,带手控功能；双板机按钮,转速模式和安全模式按键；转速：30000rpm，往复频率：0.5-3.0Hz耐高温压力蒸汽灭菌，防水密封结构；大扭矩，强劲动力输出，外径φ35mm，线缆长度3m。 - 骨钻夹头全不锈钢制作，操作方便，可高温高压水蒸气消毒；夹持范围φ0.4mm～8.5mm，直通，三叶夹头，支持正反转功能；最高钻速1500r/m中空设计，可接插长骨钻，装夹操作简单、方便。 - 克氏针钻夹头全不锈钢制作，操作方便，可高温高压水蒸气消毒；带刻度调节功能，夹持范围Ф0.7～Ф4.0mm克氏针刀具。直通，支持正反转功能；转速：1500rpm，往复频率：0.5-3.0Hz；、中空设计，长扳手握持，快速装夹，术中随时调节克氏针的钻入深度。 - 摆锯机头快换接口（兼顾髋膝关节置换及足踝矫形等宽窄摆锯），与动力手机接插方便快捷，可高温高压消毒；最大直径33mm，超轻防滑结构设计；最高转速15000c/min，低发热、低噪音，最高转速时带锯片空载噪音<80dB；与护鞘锯片连接方便。 - 铰锉机头三叶夹头，输入转速：0-30000rpm，无级变速；输出转速：0-350rpm。 |  |  |  |