医疗设备需求参数表

| 科 室 | 骨科 | 设备名称 | 骨科移动C臂X光机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 技术参数要求： - 1 高频高压发生装置 ★1.1 最大输出功率：≥4.3kW,主逆变频率：≥80kHz（提供产品注册检验报告佐证） 1.2 管电压：≥40KV-120KV ★1.3 球管焦点:小焦点≤0.3 、大焦点:≥1.5 （提供产品注册检验报告佐证） 1.4球管热容量：≥600kJ 1.5摄影模式摄影最大管电流：≥100mA 1.6连续透视模式（手动、自动）管电流范围：≥0.3～4mA ★1.7 脉冲透视管电流范围：≥0.3～26mA（提供产品注册检验报告佐证） ★1.8 摄影mAs调节范围：≥260mAs（提供产品注册检验报告佐证） 2 影像系统 2.1 动态平板探测器类型：非晶硅碘化铯 2.2 成像范围：≥9英寸×9英寸（21cm×21cm） 2.3 采集矩阵：≥1024x1024 2.4 动态范围：≥16位 2.5 像素尺寸：≤205微米 2.6 极限空间分辨率：≥3.2 LP/mm 3 机架参数: 3.1 C形臂的弧深：≥660mm 3.2 C形臂绕水平轴旋转：≥±180° ★3.3 C形臂绕垂直轴旋转：≥±15°，C形臂沿轨道滑动：≥135°； 3.4 C形臂垂直方向移动（电动升降）：≥400mm； 3.5 C形臂水平方向移动（前后）：≥200mm 3.6 焦屏距：≥1000mm；C形臂的开口距离：≥800mm ； 3.7 主机推力：≤60N ★3.8 具有手持控制器，可远离主机操作：功能为参数控制器，调整透视模式，调整透视剂量等。（提供产品注册检验报告佐证） 3.9导向轮及主轮：导向轮360°旋转（万向轮）、主轮0-90°旋转 ★3.10机架外形一体式+分体式设计：工作站与主机上均采用不小于19英寸监视器满足临床手术室内外全面的手术操作要求（提供产品彩页佐证） 3.11具备多重自动保护及故障代码提示功能。 4 图像采集处理工作站 4.1登记：登记保存、病历查询、Worklist；采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、递归降噪；处理；四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量；报表：保存、预览、专家模板； 4.2工作站软件：无损存储、多幅显示、图像W/L实时调节、灰度转换、兴趣区均衡、GAMMA校正、翻转、降噪、增强、平滑、锐化、压缩、放大、测量、标注、图文报告排版打印、专家模板、Dicom图像发送、Dicom图像打印、电影回放、图像刻录、worklist登记等；图像清晰度指标；Dicom功能：Dicom3.0接口；灰度等级：≥ 17级；线对分辨率：≥ 3.2LP/mm 。 5整机性能要求 ★5.1要求X射线源、限束器、工作站与整机为同一品牌（提供产品注册检验报告佐证） ★5.2人体图形化控制界面，智能控制剂量，APR程序：体位≥9种，胖中瘦体型；成人，儿童工作模式选择；正侧位选择；手动透视，自动透视，脉冲透视选择；自定义曝光条件设置保存等。（提供控制界面图片证明） 二.▲配置要求（实质性要求） 1. C形臂主机架（一体式+分体式） 1套 2. 高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套 3. 不小于19英寸显示器 3套 4. 不小于9英寸×9英寸非晶硅动态平板探测器 1套 5. 数字采集处理工作站 1套 6. 密纹滤线栅 1套 7. 电动可调式限束器（多层电动可变矩形铅门）1套 8. 手持控制器 （功能为调整参数控制、透视模式、透视剂量） 1套 9. 红光十字定位器 1套 |  |  |  |