## 使用需求
智慧药房
总体要求
1.所有应用系统应该通过集成平台数据中心进行交互，提供接口文件。
2.所有应用系统所需要的计算机资源和存储资源（服务器和存储）和部署方式，提供具体配置要求。
模块 | 使用场景 | 功能需求
门诊自动发药机及相匹配的硬软件 | 门诊 | 总储药量2万盒以上
机械手式自动发药
处方药品的发放差错（包括错发、多发、少发）率为0
HIS系统出现故障，支持药师按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备按指定窗口自动发药
支持药品效期自动管理，先进先出，自动预警近效期药品
支持自动盘存
自发药品自动采集药品追溯码，混发药品方便、快捷、准确手工采集药品追溯码，并成功上传
混发药品时不用打印纸质处方仍可方便、快捷人工调剂药品
门诊拆零药品自动打包，及药品追溯码采集并成功上传
匹配冷藏管理系统，支持冷藏药品的自动发药，储药量不低于300盒
自动补药系统，实现自动上药，整体设备补药速度≥1500盒/小时
具备进药缓存药槽，可一次性任意倒入药品≥2000盒，且无品规数的限制
实现住院患者出院带药的发放，包括患者/家属个人自取和汇总发放
特殊情况下，可人工扫描药品条码，设备自动补药。
预调配和报道机报道后调配均可实现
满足平均每天1600-1800张处方，最高2500张/天的发药量
支持与药房管理或HIS系统无缝连接
单剂量分包机及相匹配的硬软件 | 住院 | 支持单剂量包装药品印刷条形码等机读核对标识
自动调节药袋，节约成本
支持剥药和切片功能
分包速度≧65包/分（含信息打印）
至少5年内药盒数量均满足日常业务需要，不额外增加费用
配备除湿器，确保药片的药性以药片形状不变形，降低落药差错（错误率万分之一内）
调剂追溯系统及相匹配的硬软件 | 住院 | 实现住院各临床科室无纸化、可视化、可追溯汇总发药
实现退药自动管理
所有货架定制，实现药品货位码管理，临床科室药品汇总列表按货位码顺序排列显示
智能手推车≥5台
智能物流箱≥150个
可以实现方便、快捷、准确采集药品追溯码，追溯到临床科室
智能麻精管理系统，实现麻醉、第一类精神药品全生命周期管理
| 西药库房 | 实现药品一键扫码入库
实现药品追溯码一次性批量采集并成功上传
支持药品效期、批次自动化管理，先进先出，自动预警近效期药品
支持电子盘存
通过与药品配送公司ERP系统对接，药品批号、有效期及药品追溯码自动获取，实现入库环节药品追溯码批量采集并成功上传

## 配置清单
智慧药房
模块 | 使用部门 | 硬软件配置清单 | 数量
门诊自动发药机及相匹配的硬软件 | 门诊 | 发药机主机单元 | 1套
|  | 含全自动补药模块 | 1套
|  | 全自动冷藏药品发放模块 | 1套
|  | 门诊自动拆零机 | 1套
|  | 打包机 | 1台
|  | 报道机 | 1台
|  | 自动清洁系统 | 1套
单剂量分包机及相匹配的硬软件 | 住院 | 分包机主机 | 1台
|  | 剥药机 | 1台
|  | 点数机 | 1台
|  | 智能药盒（含万能药盒） | 300（10）个
|  | 电脑 | 1台
|  | 除湿机 | 1台
调剂追溯系统及相匹配的硬软件 | 住院 | 住院药房调剂追溯系统 | 1套
|  | 智能手推车 | ≥5台
|  | 智能麻精柜 | 1台
|  | 智能物流箱 | ≥150个
|  | 高清显示器 | 1台
|  | 定制货架 | 1套
|  | 药品标签（磁吸） | 1套
|  | 药品追溯码采集系统（包括门诊、住院和库房） | 1套
|  | 麻精管理系统（含智能麻精柜） | 1套
| 西药 库房 | 药品供应链管理系统 | 1套
|  | 手持PDA | ≥2台