普通卧式高压蒸汽灭菌器参数

1.产品需获得中国国家压力容器生产许可证，符合市场准入规定，资质品质有保证。

2.高压锅操作可通过控制面板显示，有微电脑处理器控制的数字显示控制面板。

3.灭菌容积≥150 升，机器内设或外接热敏打印机，必须具备产品合格证（配备数据表）等。

4.灭菌程序可进行程序化设定，并可以进行保存。要求包括但不限于以下程序:灭菌程序( 灭菌温度:115~135℃+2°℃，灭菌时间:1-300 分钟(时间可调节)排气阀温度设定:100~125℃)等。

5.高压锅升温、灭菌、排气等过程自动控制，自动注水和排水，程序运行期间可补水，无需人工监管，脉冲式排气系统，可动态显示灭菌工作过程状况。排气阀开放温度可设定，灭菌程序完成后，排气阀自动打开放气。

6.安全性。压力、电子、机械3重安全联锁装置，有超温保护和超压保护，确保灭菌腔室有压力时，密封门自动锁紧，无法打开。

7.配备冷却风扇:选择衡量排气阀开合级别可进行排气量调节，减少冷却时间并防止灭菌过度沸腾，符合相关标准。

8.高压过程中，要求无蒸汽外泄。

9.厂家对产品有良好的售后服务，能对科室操作人员进行培训并提供培训证书，并能按年提供压力阀正常工作证明。

10、使用寿命：≥8年。整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养。