医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复科 | 设备名称 | 生物反馈仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、主机具有开路报警和低电量报警提示功能。 2、具备电极脱落检测功能。异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示。 3、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。 4、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环使用，充满电可持续使用≥4小时。 5、工作模式：≥5种，包括：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。可存储管理治疗方案≥60个。 6、输出波形：双向对称波。 7、反馈阈值：10μV～1000μV。 8、分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。 9、通频带：不窄于20Hz～500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。 10、系统噪声：≤lμV。 11、差模输入阻抗：>5MΩ。 12、共模抑制比：>100dB。 13、输出频率：2～100Hz可调。 14、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。 15、输出强度：0～60mA可调。 16、上升、下降时间：0～10s可调。 17、刺激、休息时间：0～20s可调。 18、主机治疗时间：1min～60min可调。设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。 19、延迟时间：0～5s可调。 20、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调 。 21、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）。 22、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱，按照患者的主观意愿进行运动训练，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大,电流强度也越大。强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能。 23、治疗过程中有波形曲线、实时数据，让医生和患者直观感受肌肉训练过程。 24、具有镜像电刺激功能：以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动,重塑中枢。促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心。 25、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量选配不受限。 26、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。 27、主机可通过下载线连接从机，查看或修改从机数据。 28、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）。 |  |  |  |