医疗设备需求参数表

| 科 室 | 胸外科 | 设备名称 | 内镜微创诊疗系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1、4K荧光内窥镜摄像系统 - 4K荧光内窥镜摄像系统使用寿命≥10年。 - 电击防护等级CF型。 - 4K荧光内窥镜摄像系统，支持4K视频输出分辨率4096×2160P和3840×2160P，全高清视频输出分辨率1920×1080P。 - 摄像系统触控屏≥7英寸，可进行系统设置，并且具有防误触功能键，用以防止功能误按。 - 摄像系统同时支持≥6路全画面视频输出，至少包括4路1080P和2路4K视频输出。 - 图像色域范围支持BT.2020、BT.709。 - 支持四种显示模式：白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式和四分屏模式下的多画面显示，实现白光与荧光的快速切换与同屏显示。 - 可设置荧光伪色彩颜色，采用不同的颜色来标识荧光区域及强弱。 - 荧光模式下能够能精准标定荧光区域，并且荧光阈值、融合强度手动可调，使白光和荧光融合自然，层次分明。 - 摄像系统信噪比≥60dB。 - 主机静态图像宽容度的标称值≥450。 - 摄像系统白光最小照度≤0.2Lux，感光灵敏度更高。 - 摄像系统荧光灵敏度≤0.076ug/ml，可协助医师对微小病灶和残余病灶进行侦测。 - 摄像系统荧光穿透深度≥10mm，可协助医师对组织下病灶进行探测，使肿瘤切除更完整、安全，降低手术复发率。 - 场景模式≥9种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、标准、自定义模式。 - 色彩模式≥4种，可根据医生色彩风格实时切换调整。 - 具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。 - 具有智能图像算法自动识别烟雾功能，通过SCB接口连接同一品牌气腹机，无需人工干预快速响应后排气除烟。 - 主机原生内置刻录功能，可录制白光画面、黑白荧光画面、彩色荧光画面和四分屏画面的视频，同时视频录制可设置4K（3840x2160）分辨率和全高清（1920x1080）分辨率，H.265和H.264编码，BT.2020和BT.709色彩空间，满足不同播放设备的播放需求。 - 集成图文工作站功能，可以采集4K（3840x2160）分辨率和全高清（1920x1080）分辨率图片，连接打印机后，能够一键生成纸质图片。 - 具有去网格功能，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。 - 具有血管增强功能，提高对血管的辨识度。 - 可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数。 - 具有16倍电子放大，放大倍数1-16倍共九档可调。、 - 具备白平衡、冻结、拍照、录像、场景模式、白光曝光亮度、白光锐度、图像翻转、电子放大、图像增强、自动对焦等菜单控制功能。 - 图像支持精准自动曝光控制，可进行白光和荧光曝光亮度调节，曝光亮度11级区间手动可调。 - 具有图像增益控制功能，如R增益、B增益、降噪、图像亮度、饱和度、对比度、锐度调节等图像调节功能。 - USB接口≥4个，其中USB2.0 x2，USB3.0 x2，可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。 - 支持多种输出端口：4×SDI*1/12G-SDI*1、HDMI2.0*1、SDI*2、HDMI1.4*1、DVI*1。 2、4K荧光摄像头 - 摄像头控制按键≥4个，支持8种按键功能自定义。 - 白光图像水平分辨率≥2600线，原始黑白荧光图像水平分辨率≥1150线。、 - 白光图像垂直分辨率≥2600线，原始黑白荧光图像垂直分辨率≥1150线。、 - 摄像头的相对畸变≤1%。、 - 摄像头采用人体工学防误触设计，摄像头重量≤210g，精巧轻便，减少医师握持压力、 3、荧光光源 3.1. 自带7寸液晶触摸面板，可调整光源亮度大小，具有防误触按钮，用以防止误按。 3.2.采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，激光部分的峰值波长为785±5nm，能够输出白光和荧光光源。 3.3. 防电击程度分类等级为CF型。 3.4. led灯使用寿命≥60000小时。 3.5. 光源色温区间在5500K±500K。 3.6.光源显色指数≥95%。 3.7.白光照明下，冷光源光照均匀度≤0.19。 3.8. 冷光源红外截止性能≤3.7mW/lm。 3.9.具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。 3.10. 具有光源寿命更换提示功能。 4、监视器 4.1. 医用≥32英寸液晶面板，分辨率为3840×2160。 4.2. 专业防护设计：采用AR玻璃，防炫目、抗反射、高透光，避免显示器在严苛的条件下被损伤，方便清洁消毒，提高耐用性。采用光学贴合工艺，提升对比度，避免影像重影。 4.3. 最大亮度：≥700cd/m²。 4.4. 视角：≥178°(水平/垂直) 。 4.5. 防水防尘设计：防水等级前壳IP65，后壳IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境。 4.6. 色域匹配：内置BT.2020和BT.709两种色域空间，根据摄像头光源进行色域匹配，实现基本颜色纯正显示。 5、4K荧光内窥镜 5.1. 30°4K荧光腹腔镜，视场角≥75°，直径10mm，长度≥330mm。 5.2. 具备高透光率，可同时输出白光和近红外光，能够保证图像更自然、更真实；具有更加出色的细节分辨能力。 5.3. 支持高温高压、等温等离子等消毒灭菌方式。 6、4K内窥镜 6.1. 30°内窥镜，直径10mm，长度≥330mm，具备高透光率，保证图像更自然、更真实。 7、医用台车 7.1. 采用隔离电源模块设计，能一键电源启动，开关机更加方便。 8、导光束 8.1. 支持长度: 3000mm；有效芯径: 5.0mm。 9、气腹机 9.1. 采用7英寸触控屏设计，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键，用以防止功能误按。 9.2. 电击防护等级，CF型。 9.3. 流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度≤0.1L/min。 9.4. 压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度≤1mmHg。 9.5. 具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。 9.6. 具有智能排烟功能，通过SCB接口连接同一品牌摄像系统，图像算法智能识别烟雾，快速响应后排气除烟，在0.04-0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥15L/min。 9.7. 具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。 9.8. 具有恒压变流控制功能，实时监控气腹压力，智能算法精准控制充气量，使气腹建立快速平稳。 9.9. 具有双重安全保护设计，压力传感器双备份+电子低压安全阀，压力控制双重保险。 4K荧光内窥镜摄像系统配置清单. 序号; 产品名称; 说明; 数量; 单位. 1; 4K荧光内窥镜摄像系统主机; 4K荧光内窥镜摄像系统主机; 1; 台. 2; 4K荧光内窥镜摄像头; 4K荧光内窥镜摄像头; 1; 个. 3; 医用荧光冷光源; 医用荧光冷光源; 1; 套. 4; 医用显示器; 32英寸医用显示器; 1; 台. 5; 导光束; 导光束; 1; 根. 6; 4K荧光内窥镜镜头; 荧光内窥镜镜头; 1; 根. 7; 气腹机; 50L气腹机; 1; 套. 8; 台车; 台车; 1; 台. 9; 消毒盒; 消毒盒; 2; 个. 10; 气腹管; 气腹管; 1; 根. 11; 4K内窥镜镜头; 内窥镜镜头; 1; 根. 12; 医用显示器; 32英寸医用显示器; 1; 台. 13; 副显示器支架一个; 副显示器支架一个; 1; 台. |